## Sheet1
智能采血管理系统技术参数和配置
一 | 叫号系统模块
项目类型 | 项目名称 | 数量 | 参数
硬件设施 | 排队取号机 | 2台 | 根据医院需求定制，可选就诊人登记凭证类型：磁条卡、芯片卡、条形码、二维码等
| 高清LCD显示屏 | 6台 | 32寸液晶显示屏，无视角限制，患者可从各角度看到显示屏显示内容。
| 音频功率放大器及吸顶喇叭 | 1套 | 具备多路输出
| 液晶显示屏 | 1台 | 50寸液晶显示屏，患者在等候区清晰的看到显示屏上的等待人数、等待号码及等待姓名，提前做好采血准备。
| 电脑主控服务器 | 1台 | 1.cpu i7处理器,内存≥8G,显示器≥27寸，固态硬盘。整个采血管理系统须通过主控服务器连接医院信息系统，并管理叫号系统的全部流程，同时管理各个采血窗口的贴标机。
软件 | 排队管理、语音叫号软件 | 1套 | 1.取号功能
1.1采血者缴费后，在排队机上刷自费卡、插入社保卡或者手动输入卡号，界面上会显示采血者的卡号、姓名、性别、年龄及该采血者一年内的采血项目，并勾选所有不重复的项目（对于重复项目，默认勾选时间最早的一次），若采血项目中含有空腹项目，会弹出空腹的提示信息。
1.2采血者可根据提示手动选择所需要检测的项目，“当天”：显示当天缴费且未检测的项目，“一年内”：显示一年内缴费且未检测的项目，“两年内”：显示两年内缴费且未检测的项目，“两年前”：显示所有缴费且未检测的项目，当然也可以手动一一选择当次所需要检测的项目。
1.3采血项目选择完成后，点击“确定”，程序会根据项目进行判断，例如：若含有空腹项目且此时已超过10点，弹出超时提示信息，若含有8点定时抽血项目且此时已超过8点10分，弹出超时提示信息等。判断成功无误后，打印排队纸。
*1.4排队纸上包含：条码号、排队号、等待人数及时间。其中，排队号是根据采血者信息及项目信息所决定的，例如：超过80岁可优先叫号采血，排队号以D开头，定时采血的排队号以B开头，达到定时时间后，此采血者优先级最高。
1.5采血协助管理人员可通过隐藏功能设置任何一位采血者（不包括定时采血者）为优先采血，即其排队号以D开头。
1.6对于含有“手指血糖”项目的采血者，会指定分配到指定窗口；按要求设置时间分次采血。
1.7过号或者遗失排队纸，采血者可刷自费卡、插入社保卡或者手动输入卡号，可得到同样信息的排队纸（等待人数及时间会有所不同），过号者会优先叫号采血。
2.叫号功能：
*2.1根据一定规则叫号。叫号规则如下：(a)过号的定时采血者优先级最高，以B开头；(b)在达到定时时间时，定时采血者优先，以B开头；(c)过号的高级采血者，以D开头；(d)高级采血者，以D开头；(e)过号的一般采血者；(f)一般采血者;
2.2叫号的同时，LCD及电视机上会显示采血者的排队号、姓名及窗口号。
3.从管理系统服务器获取叫号信息
*4.支持中英文及数字语音，叫号信息内容可灵活变更、设定。
二 | 智能贴标系统模块
项目类型 | 项目名称 | 数量 | 参数
硬件设施 | 全自动智能贴标仪 | 6台 | ▲1.全自动智能贴标仪采用全自动机械手抓取采血管：机械手抓取采血管上部管帽直接垂直放入打印机内贴标，中途机械手不离开采血管。
▲2.贴标仪采血管装载方式：倾斜滑道式试管架垂直放置采血管（非整盘装载、非水平放置采血管）；
3.从仪器正上方后端加管（非侧面加管），可不停机随时添加采血管。
4.每一个采血窗口放置一台贴标机；
5.贴标仪装载通道：试管仓10个；
6.贴标仪每个试管仓可装载数量≥40支；
7.贴标仪总装载量≥400支；贴标仪出管速度:≤4秒/支；
8.贴标仪贴标时具有智能寻边功能：从采血管的纸质标签起始位置开始贴，覆盖原纸质标签，同时把刻度线和采血视窗漏出来，方便实时观察标本状态；
9.支持采血管规格：直径：13mm，长度：75～100mm。各品牌真空采血管均可兼容；纸质标签和透明标签采血管均可兼容；
10.标签条码编码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：中文、英文、数字、标点符号等；打印标签内容可设，标签的粘贴位置可设；
11.贴标仪可提前预贴备管：为下一位等待就诊人提前贴管，等待就诊人刚坐下采血时，采血管已提前贴标完成备用；
12.贴标仪含1个主打印机，1个副打印机，共2个内置打印机；
13.副打印机换纸模式为一键点击智能换纸；
14.智能终端设备（一体触摸屏）15寸；含图像采集功能；显示就诊人信息、项目信息、采血管信息；
15.扫描器：就诊人就位后，扫描排队纸上的条码号，核对就诊人信息是否一致；扫描采血管条码号，核对此条码号是否成功写入LIS系统且与就诊人信息相符；
16.回执单打印机：扫描完成后，自动打印取报告回执单，显示取报告时间及地点。
三 | 智能传输轨道模块
项目类型 | 项目名称 | 数量 | 参数
硬件设施 | 采血管传输轨道 | 一套 | 1.采血管通过各窗口传输系统投入口收集。采血桌外置标本传输传输系统，传输轨道投放口在采血工作人员身侧手边；也可以在医院原有的采血桌上加装传输轨道
2.采血管传输轨道模式：单根采血管传送。
3.传输轨道宽度≤5cm；轨道长度根据场地定制；材质：铝型材。
4.传输速度：2-12米/分钟（可调）
5.防异物掉入设计：与采血桌一体式设计，比采血桌高5mm；
四 | 智能采血管理系统软件模块
项目类型 | 项目名称 | 数量 | 参数
软件 | 智能采血管理系统软件 | 一套 | 1.系统软件：能完成采血中心工作的功能应用，包含数据处理智能排队管理、仪器管理等功能；具备向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息的功能。
2.软件具备工作人员登陆功能，工作量统计功能；就诊人信息查询，就诊人采血状态查询，可扩展患者评价功能、影像记录功能
*3.统计功能：仪器可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算； 可根据工号查询抽血记录；可根据日期查询抽血记录；可根据抽血项目查询抽血记录。
*4.叫号时，界面上会显示采血者信息、项目信息、采血管信息，贴标机打印采血管，并将条码号一一回写到LIS数据库；
5.采血者就位后，扫描排队纸上的条码号，核对采血者信息是否一致，若不一致报错。
6.用户界面：中文界面。
7.软件终身免费使用和升级，提供软件著作证书；