附件一

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
|  |
| 1 | 医用外伤清洗机 | 1 |  |
| 2 | 外伤清洗池 | 1 |  |
| 3 | 外伤清洗床 | 1 |  |

设备名称: 医用外伤清洗机、外伤清洗池、外伤清洗床

数 量： 各壹台共三台

设备主要技术参数：

一、医疗外伤清洗机

1. 产品属于二类医疗器械（冀械注准20192140102）。 ※

2. 设备的额定电压和频率：AC220V，50Hz。

3. 出液流量范围：（8～54）L/h （约133-900ml/min）。

4. 脉冲式（清水和清洗液）出液方式，伤口冲洗彻底。 ※

5. 具有清水、清洗液和消毒液（可装消毒液，可装生理盐水）共3个接口。 ※

6. 可以按档位调节出水流量和压力，清洗液、消毒液出液压力各3个档位调节，清水出液压力2个档位调节。

7. 工作模式：

自动冲洗模式：

①清水、清洗液交替清洗；

②清水、清洗液交替清洗完成后，进行消毒液冲洗。

手动冲洗模式：

①清水手动冲洗 ②清洗液手动冲洗 ③消毒液手动冲洗

8. 仪器有自洁功能，保证管路清洁。

9. 具有打印处置记录凭条的功能，原装纸打印的处置凭条可存放5年。

10. 清洗机具有清水加热功能，范围为30℃-40℃，步距2℃可调，设置不加热时，温度显示“环境温度”。

11. 清洗液、消毒液具有三档压力可调，清水具有两档压力可调，可根据需要选择合适档位。

12. 可在清洗过程中通过喷枪上按钮暂停或继续清洗。

13. 显示屏可通过触摸按键进行清洗机操作，屏幕两侧具有薄膜按键可以进行清洗机辅助操作。 ※

14. 大尺寸显示触摸屏可以进行处置规范视频的宣教。 ※

清单

1 主 机 WQX-Ⅱ 1 台

2 喷 枪 WQX-1 1 支

3 电源线 AC 250V 10A 1 根

4 防溅罩 WQX-1 1 个

5 喷枪架 WQX-1 1 个

6 侧 挡 WQX-1 1 个

7 喷枪头 WQX-1 1 个

8 说明书 WQX-Ⅱ 1 本

9 合格证 WQX-Ⅱ 1 个

10 清洗机成品检验报告 按产品编号附带 1 份

11 清洗机操作示意图 长308mm\*宽220mm单页 塑封 1 张

12 清洗机使用注意事项 长308mm\*宽220mm单页 塑封 1 张

13 配件清单 / 1 张

14 安装验收合格单 / 1 张

15 产品满意度评价表 / 1 张

配件清单

1 挂钩 WQX-1 1 个

2 膨胀螺钉 φ8mm×60mm 5 个

3 管路三通 四分转二分 1 个

4 堵头 四分，公头 1 只

5 堵头 四分，母头 1 只

6 过滤器 过滤精度5微米 1 套

7 管路活接 四分 1 只

8 PE管 二分 5 米

9 直角弯头 二分 6 个

10 输液器插头 带15cm硅胶管 1 套

11 粘扣 / 8 个

12 扎带 3×120mm 8 个

13 扎带 4×300mm 2 个

14 生料带 / 1 卷

15 熔断器 AC 250V 10A

（5×20）mm 2 个

二、外伤清洗池

外形尺寸：长1198\*宽779\*高830（mm）

材质：玻璃钢（结实、耐用）

特点：高低位池，方便冲洗不同部位的伤口

废水经下水器自动排出

外观美观、占用空间小

可移动式脚垫，方便患者舒适冲洗

清单

1 外伤清洗池 HRKQC-110 1 台

2 垫脚 玻璃钢 1 件

3 坐垫 玻璃钢 1 件

4 下水器 潜水艇SQ-11D

精铜材质 无翻板 2 只

5 下水三通 外径32mm 1 只

6 下水软管 内径32mm 2 根

三、外伤清洗床

材质：玻璃钢（结实、耐用）

外形尺寸：长1700\*宽740\*高620（mm）

特点：方便冲洗头部、脸部、手臂及大腿部位的伤口

外观美观、软垫舒适

便于使用后清理、废水自动排出

清单

1 外伤清洗床 HRKQC-220 1 台

2 软垫A HRKQC-220-01 1 件

3 软垫B HRKQC-220-02 2 件

4 下水器 潜水艇SQ-11D

精铜材质 无翻板 1 个