附件1

设备名称: 多功能电动手术床

数量：壹张

设备主要技术参数：

1. 为全新国产之业界主流品牌。

2. 生产厂家需通过ISO9001：2015、ISO13485：2016等企业认证，注册资金超过3000万人民币，具备强大的研发及生产能力。

3. 床面由四部分组成:头部,背部,臀部,两片可水平及垂直定位腿部,各种床面调节全部由电动完成,以满足开展各种普外科,妇产科,五官科、MIS等科室手术体位要求。

4. 为微电脑控制智慧型电动多功能手术床。

5. 床板采用X光可透视材料,并可获得优良之影像品质。

6. 优异的传动柱机构，能够安全平稳的提供床面纵向及横向倾斜等位置之切换。

7. 床面尺寸:长度≥2000mm,头板至少可延长60mm，宽度500mm。

8. ▲床面可双向（向头、向脚）平移≥350mm，增加C型臂X光透视检查之范围。

9. 床面离地电动可调节高度,最低高度685mm最高高度1135mm。

10. 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度20度。

11. 床面电动可调节头高足低/头低足高位角度30度。

12. 头部段可调角度范围为+60度至–90度。

13. 背部段角度电动可调范围为:上部80度,下部40度。

14. 脚部:上下可调15度至90度,左右旋转0度至90度。

15. 电动刹车装置，可坚固地固定床身，最大承重≥360KG。四万向轮，移动灵活方便。

16. 复合体位,床面腰上位(∧)220度及腰下位(∨)100度这两个动作均可一键完成，使用方便快捷。

17. ▲标配一健复位功能，方便术中紧急处置及术后手术床复位工作。

18. 标配辅助控制系统，紧急情况下可保障手术台继续使用。

19. ▲床底座表面材料为高级医用不锈钢,便于清洁消毒,耐冲击。

20. ▲手术床升降柱被全不锈钢包裹，方便清洁易维护。

21. 标配骨科牵引架接口，方便后续功能升级。

 配置清单

 手术台主体 1个

 头板 1个

 手板 2个

 腿板 2个

 手控器 1套

 麻醉布帘架 1套

床垫 1组

 不锈钢骨科牵引架 1套

 说明书 1份