附件9

设备名称: 医用超声雾化器

数量：壹台

设备主要技术参数：

1) 电源： ～220V±22V 50Hz± 1Hz

2) 加热功率为700VA±10%;

3) 超声振荡频率：2.0MHz ±10%；

4) 雾化率：≧180ml/h；

5) \*可对中草药、饮片、颗粒制剂、中药汤剂进行煎煮，最高加热温度：80℃±10%；

6) 煎煮时可自动调节温度，具有模拟文武火煎煮的智能化模块；

7) 煎煮时间可调，范围（0-30）分钟

8) 加热锅装水量≥600ML

9) 具有有效的过滤装置，对药渣进行过滤，避免损伤设备内部；

10)正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权）；

11)治疗时间：5-30分钟(可调）；

12)出雾率可调，速率调节不少于二档；

13)风量可调，可调节范围不少于二档；

14)出雾口出雾温度可调，调节范围30℃-41℃；

15)主机尺寸≤40cm\*40cm\*20cm；

16)主机重量≤5KG；

17)具有推车方便设备移动，且推车内具有废液收集装置；

18)具有低水位提示：当雾化器水槽内无液体时，机器可自动停机；

19)具有雾化舱阀自检功能，故障时自动报警；

20)连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时以上；

21)\*等效体积粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%。

22)中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，环境温度为24℃±2℃，相对湿度为61%±5%。

配件清单

医用超声雾化器 1套

电源线 1根

吸入面罩 1套

排液管 1根

量杯 1个

说明书 1份

合格证 1份

产品保修卡 1份