广西中医药大学第一附属医院

医疗设备采购需求

一、设备名称：血液净化水处理机

二、拟采购数量：一台

三、技术参数及配置要求

1、技术参数

1.1产水水质菌落总数：≤1CFU

1.2产水水质内毒素：≤0.02EU

1.3功能要求：源水多级处理、智能双级反渗透、热消毒装置、无死腔循环供水系统

1.4产水流量：≥　3600 L/H（25℃）可满足　90-100 床透析机用水要求

1.5主机消毒方式：自动化学消毒

1.6纯水管路消毒方式：自动化学消毒、自动热消毒

1.7加热方式：无接触式外加热，热消毒装置具备医疗器械注册证

2、具有高端的制水性能，系统设计智能化操作。

2.1 自动消毒：一键启动消毒程序，自动吸入消毒液，无需人工投加。阀门自动切换，消毒环节任意时长可设置，自动冲洗，电导检测合格，消毒程序自行终止，消毒过程无需人工干预。

2.2 自动热消毒装置：无接触式外加热可任意设定时间和回水及出水温度，并具备自动打印功能，可设置达到128摄氏度超高温灭菌。

2.3 智能废水回收平衡系统：系统自动处理，通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水状态。

2.4系统软件：血液透析用水处理设备可移动互联，可支持无线连接及手机APP远程监控及操作设备。

2.5智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应，提升设备稳定性。

2.6 智能产水平衡系统：通过系统对数据的检测，实时判断实时水量，适时降低膜压节省能源或增高膜压提升产水量。

2.7 预处理智控模块：智能调控预处理再生时间，集成于主机触摸屏上进行设置，兼容于水处理的操作系统。避免预处理冲洗、再生与主机运行相冲突；

3、具有抑菌措施

3.1开、关机自动冲洗：大量的水冲刷膜表面，防止膜表面形成生物膜。

3.2脉动运行：间隔启动运行制水，使设备内部的水间断性循环流动，防止长时间静止的水中滋生细菌、微生物。

3.3全系统采用无死腔设计：压力表、膜壳为无死腔结构，管路连接均采用大弧形弯头和顺流式三通。

3.4纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。

4、具备应急方案

4.1一、二级应急切换：反渗透系统的一级或二级发生故障时，或紧急检修的情况下，可切换为单独一级或单独二级制水。

4.2应急按钮：当操作面板故障时，按下应急按钮，可正常启动双极制水。

5、配置参数

5.1设备总体：主机最大宽度≤90cm，结构布局遵循安装、操作、检修方便为原则。

5.2预处理系统：原水泵变频增压、多介质过滤器，活性碳过滤器，软化器过滤器，采用知名品牌过滤罐，知名品牌自动多路阀。

5.3反渗透高压水泵：立式多级离心泵。

5.4反渗透膜：反渗透膜组件8040膜≥8支。

5.5无盲端膜壳：膜壳设计长度小于1.1米，为无空腔微缝设计。全循环无死腔设计，上进上出。卫生级不锈钢材质，采用底端固定方式。

5.6主机连接管路：卫生级不锈钢管件和阀门，内外惰性气体保护全自动环缝工艺焊接，快装卡箍式连接。管路无死腔设计。

5.7传感器：采用知名品牌电导表，316L不锈钢探头，同时检测源水、一级产水、二级产水电导值。，可实时监控数据，自由设置预警值，设备具备数据超标声光报警提示功能。

5.9无死腔纯水循环管路：管件材质采用知名品牌PEX管路，管路安装形成无死腔大循环。

5.10纯水恒压供水装置：管路采用稳压阀，自动恒定纯水管路压力值，保证血透机进水压力稳定。

5.11整机设备保修≥5年，设备使用寿命≥8年，在广西设有售后服务店，接到用户报修后24小时内解决问题或到达用户地。