广西中医药大学第一附属医院

医疗设备采购需求

一、设备名称及采购数量：

标项一：血液透析滤过机2台

标项二：血液透析机10台

二、主要技术参数及要求：

标项一：血液透析滤过机

（一）主要规格和技术要求

1. 15英寸以上，可270度旋转的彩色液晶显示屏，中文操作系统，带报警、警告、提示三色信号灯。

2.具备固定及自由设定的钠曲线3种以上，实现个体化透析治疗。

3.具备固定及自由设定的可调超滤曲线3种以上，实现个体化透析治疗配方。

4.采用双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，控制系统可靠准确。平衡腔需有周期性的压力密闭平衡测试，每10-15分钟一次，保证超滤精准和治疗安全。

5.透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护，透析液压力范围-420～+420 mmHg。

6.消毒方式采用化学消毒、热消毒。消毒脱钙一体化设计（一次按键，完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，热消毒时间小于40分钟，短时消毒时间不超过20分钟。）

7．使用碳酸氢盐透析后，不得立即用大于25%的柠檬酸进行脱钙处理。

8.可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

9.具有六个以上专用CPU控制，增加机器安全性。

10.有内置维修和故障诊断软件。

11.数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。

12.标配透析充分性监测（实时 Kt/V），该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值，保证透析充分性,无需任何耗材及血样，非紫外线照射。

13.标配碳酸氢钠干粉(支架)与B液吸管，A、B液吸管能整合消毒，无需清洗棒等其他额外消耗品。

14.配备紧急按钮，发生低血压时，可自动终止超滤，自动测血压，自动追加置换液，自动减少有效血流量到100ml/min。

15. 标配透析液滤过装置，并配备原装防尘保护罩，能进行至少 11 次次氯酸钠消毒，有效去除水路中的脂质和蛋白沉积。

16．自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。

17.直接的引导式的使用者界面，根据从准备到回血和消毒的工作流程来排布触屏，（按时间顺序排序），发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

18.可根据实际的血流量，自动设定并根据跨膜压的变化调整置换液速率。

19.可根据实际的血流量，自动调节透析液流量。

20. 准备结束和回血时，透析液流量自动调整到100ml/min，节约透析液。

21.自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

22.多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。

23 . HD、前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。

24.配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。

25.标配在线血压监测组件，可间隔性测量血压，也可持续性监测血压，显示范围为收缩压：30mmHg～ 280 mmHg，舒张压：10mmHg～ 240 mmHg，平均动脉压： 20mmHg～ 255 mmHg。

26.可模块升级，可加装多个选配件，如血温监测仪等。

27．透析液配制为容积式连续配制方式（非电导式反馈），能使用多种不同透析液配方。

28.气泡监测器：对于血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学监测器。

（二）一般技术及性能要求

1.血泵：血泵速度：30～600ml/min（8/12mm），血泵压力范围0 到 +1000 mmHg。

2.肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间.

3.静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg,精确度±7mmHg，分辨度5mmHg；

4.动脉压力监测范围 -300mmHg～+300Hg, 精确度±7mmHg,分辨度5mmHg

5.跨膜压监测范围-100～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

6.超滤速率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。

7.透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min，透析液压力范围-750～+750 mmHg，钠浓度范围：125～151mmol/L可调。可根据实际的血流量，自动调节透析液流量。

8．电源：电压220V±10%  50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。

9．随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

10．置换液生成系统：联机式自产置换液，置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min），精度为10%，置换液与有效血流量自动匹配，使用小于等于2支透析液过滤器。

（三）其他

1.具备NMPA证书。

2.免费现场安装及提供操作培训、为工程师进行系统培训。

3.免费提供系统软件升级。

4.保证仪器配件供应不少8年。

5.整机设备保修3年，设备使用≥8年，接到用户报修后24小时内解决问题或达到用户地。

标项二： 血液透析机

（一）一般规格和要求

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

2、10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

5、配置密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≤50ml。

6、透析液温度控制在35℃～39℃，并可随时调整。

7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8、具备自动水路密闭性测试，12-15分钟测试一次。

9、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。

10、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。

11、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过35分钟。

12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

14、有内置维修和故障诊断程序。

15、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

16、具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能。

17、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。

18、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

19、标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。

20、标配全自装实时在线透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值。

21、标配数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

（二）主要技术和性能规格要求

1、血泵流速：20～600ml/min，精度±10%。

2、血泵管路可调：根据需要采用4mm～10mm不同直径透析管路。

3、肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次，可选用20ml各种品牌注射器。

4、静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg

5、动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg精确度±10mmHg

6、在线血压监测范围 收缩压30mmHg～280mmHg 舒张压10mmHg～240mmHg 平均动脉压 20mmHg～255mmHg。自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量。

7、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

8、联机透析清除率K精确度 ±5%

9、跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能

10、空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1μL气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。

11、透析液流量范围0--300—500--800ml/min

12、电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm

13、电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击、高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

14、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

15、 水路密闭性测试间隔每12.5分钟一次。

16.整机设备保修3年，设备使用≥8年，接到用户报修后24小时内解决问题或达到用户地.