广西中医药大学第一附属医院

医用低温保存箱等设备采购需求

一、拟购置设备清单

| 标项序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用低温保存箱 | 台 | 8 |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 5 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 |
| 4 | 生物安全柜 | 台 | 1 |
| 5 | 水浴锅 | 台 | 1 |

二、设备技术参数及配置要求：

| 标项序号 | 设备名称 | 技术参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用低温保存箱 | 一、技术要求： 1、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调； 2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 4、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警； 5、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护； 6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 7、采用双独立制冷系统，一套制冷系统故障后，另一套可独立维持-80℃，保障样本安； 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 9、配备两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行； 10、2个进口品牌变频压缩机，稳定可靠； 11、25℃环温时，耗电量≤8Kw.h/24h； 12、箱内温度均匀性≤±3℃； 13、25℃环温，降温至-81℃，所需时间≤6小时； 14、4个内门并带密封条设计，外门4层密封；空载断电从-80℃保温至-50℃，大于等于310min； 15、冰箱具有快速降温性能，内外门全开门一分钟降至-75℃，耗时≤50min； 16、稳定运行噪音≤42dB（A）； 17、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁，可配备电磁锁（打卡或指纹）； 18、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm； 19、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 21、高效节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行； 22、具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 23、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 24、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 25、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，以实现数据的可追溯性； 26、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 27、触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 28、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等； 29、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 30、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 31、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；具有节能环保证书、能源之星证书，并在网站可以查询； 32、文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔； 33、物联模块，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录； 34、单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理； 35、冰箱内有效容积＞800L，整机装箱量（2ML冻存管容量）60000个样本； 36、外部尺寸（宽x深x高）≤1150x1000x2000mm； 37、内部尺寸（宽x深x高）≥870x715x1310mm； 二、配置要求： （1）主机1台、每台冰箱配24组抽屉式SUS304冻存架； （2）配1套生物样本库管理系统（多冰箱共用，可以对接医院Lis、His系统）； （3）1台BRADY低温标签打印机（4.3英寸触摸屏、分辨率300dpi）。 |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | 1、有效容积>300L；冷藏室容积≥200L； 2、立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡； 3、箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金/不锈钢304内胆； 4、微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度； 5、采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂； 6、产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证； 7、采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能好；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； 8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 9、采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃； 10、具有适当的报警方式，配备远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 11、配备两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 12、冷藏室配有3个搁板；冷冻室配有2个搁架，可选配2个抽屉； 13、内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 14、配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠； 15、冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置有暗锁，满足多人管理的安全要求； 16、当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； 17、内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 18、冷藏室配置自动化霜功能； 19、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。 20、换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少； 21、物联通讯：配备Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 1、 容积≥168L 2、 液晶屏显示，方便观察及操作 3、 温度控制范围，室温+3℃~55℃，温度均匀性±0.3℃，温度波动±0.1℃ 4、 环温22℃，开门30S，关门后温度恢复至设定温度≤4分钟 5、 CO2浓度范围，0~20%，控制精度±0.1% 6、 环温22℃，开门30S，关门后CO2浓度恢复至设定温度≤4分钟 7、 高精度红外传感器（IR）,耐高温，180℃灭菌无需拆卸 8、 灭菌功能，原位180℃高温干热灭菌，一键灭菌方便操作 9、 门密封条及内部所有部件无需拆卸，180℃高温灭菌，彻底消除污染，避免二次污染 10、不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无需搁架支撑结构、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 11、 排水：箱体前部带有排水孔 12、 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警等 13、 具备超温保护功能 14、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警 15、 电脑版配置大容量存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性 16、 选配RS485、4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯 17、 产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制 18、 具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，实现无纸办公 19、 具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、CO2浓度、报警记录以及事件记录等 20、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 21、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档 22、 产品可叠放、可选左或右开门 23、 配置约3.5 cm 测试孔 24、 配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动，CO2，等内容，用户可自定义报警限度 25、配置物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等 26、 配置3扇分隔的玻璃内门，配HEPA过滤器。 |
| 4 | 生物安全柜 | 一、主机参数： 1.Ⅱ级B2型生物安全柜，100%气体全外排； 2.工作区宽度适合1-2人操作； 3.前窗10度倾角设计，方便操作； 4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； 5.玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互； 6.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢； 7.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级； 8．过滤器效率 99.9995%@0.12µm 9.前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃； 10.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； 11.负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； 12.风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定； 13.风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； 14.排风量：≤1300（m3/h） 15.照度：≥1000(LX) 16.噪声：≤65dB（A）； 17.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105； 18.产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU； 19.交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； 20.实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示； 21.前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护； 22.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； 23.可一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行； 24.可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间； 25.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 26.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 27.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； 28.具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书； 29.企业通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001； 30.进口风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； 二、外排风机参数： 1.额定电压:AC220V±10%，50Hz±1Hz 2.额定转速:≤2435 r/min 3.风量:≥1605 m3/h 4.风压:≥600Pa |
| 5 | 水浴锅 | 1.材质：外壳采用优质板材冲压成型，且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好，外观美观等优点。内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸碱腐蚀等优点。 2.控温系统：采用PID控温方式，五个按键设定方式，分别是设置键、加键、减键、手动加热启停键、自检键。并带有过热保护，超温报警、防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。 3.标配排水阀。 4．内胆尺寸(mm）：约320*320*120 5．型式：单列四孔 6．加热功率：1000W 7．控温范围：室温+5℃—100℃ 8．水温波动：≤0.5℃ |