附件1

设备名称: 分光光度计

数量：壹台

设备主要技术参数：

1应用范围：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600,动力学，UV-Vis，和用户自定义；具备智能样本检测技术，在检测中有疑问可询求实时的技术支持。

2 技术参数：

2.1 自带多点电容式触摸显示器：7英寸，1280×800高分辨率彩色显示屏，

▲2.2 光谱扫描的数据≥850nm（190-850nm），可测定低波长下的蛋白光吸收；智能样本检测技术自动进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量；

2.3 光源：氙闪灯，波长精度≤1nm，检测器≥2048-CMOS线阵图像传感器

▲2.4 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)

▲2.5 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或≤1%CV

2.6 光吸收准确度：≤3%(at 0.97A at 302nm)

2.7 吸光率范围：≥550 OD（相当于10mm光程）

▲2.8 核酸检测上限：≥27,500ng/ul，核酸检查下限：≤2ng/ul

2.9 蛋白检测下限基座≤0.06mg/ml（BSA），基座≤0.03mg/ml（IgG），蛋白检测上限基座≥820mg/ml（BSA）

2.10 检测所需样微量≤1uL，无需检测容器-比色皿，日常消耗低

2.11光路径：内含≤0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。

▲2.12 连接方式：≥3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi

▲2.13具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确；

2.14 中文操作界面，并可支持的≥8种语言：法语，德语，日语，韩语，波兰语，爱尔兰语，英语。

▲2.15 设备具备中华人民共和国WiFi使用许可证，CE认证

3 配置清单：主机1套，内置软件1套