附件4

设备名称: 台式高速冷冻离心机

数量：壹批

设备主要技术参数：

一、 配置：

1、 主机1台

2、 气密性角转24 × 1.5 / 2 mL 一个

离心力为：21,300 x g

转速：15,060 rpm

二、性能与参数

1.> 最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm）； 最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管

2. 转速： 100 ‐ 15,060 rpm；100-2,000 rpm，可以以10rpm为幅度进行调整；200-5,000 rpm，可以以50rpm为幅度进行调整；5,000-15,060 rpm，可以以100rpm为幅度进行调整

3.离心力： 1 ‐ 21,330 x g；1-2,000 x g，可以以10 x g为幅度进行调整；200-5,000 x g，可以以50 x g为幅度进行调整；5,000-21,330 x g，可以以100 x g为幅度进行调整

4. 离心时间：10 s-9 h 59 min；连续离心；10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整；2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整

5. 单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键

6.▲加速时间（零至最高转速）：15 s

7.▲减速时间（最高转速至零）：15 s

8. ▲超静音，不大于54分贝，可以无转子盖的情况下离心；

9. ▲ 10档可调加速/减速功能, 保护敏感样品

10.3.离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从21°C降温至4°C仅需8分钟。具有宽泛的温控范围：-10°C至+40°C，并可在离心机运行期间设置

11. * 铝合金材质转子，坚固耐用，导热性好

12. 气密性固定角转，提供更安全的操作环境

13. ▲ 具有气密性转子盖，气密性转子均由英国Porton Down 的独立的第三方检验机构Health Protection Agency (HPA)进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准，离心危险样品更安全

14.* 独有 Eppendorf QuickLock 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖

15. * 显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间

16.* 3 个快速程序键，方便快速调取

17.* 优化的short 瞬时功能，一按即可启动

18. * 转子自动识别

19.* 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品

20. 具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故

21. 旋钮式（方便快速参数选择）或按键式（方便清洁）两款不同型号，符合不同实验操作习惯