附件1

设备名称:手动病床（双摇护理床）

数量： 46张

设备主要技术参数：

1、产品规格：长2100ⅹ宽900ⅹ高500 (mm)。

2、床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg

3、床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，便于透气，结实耐用；

4、床体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。

5、床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。

6、病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。

7、 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。

8、折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。

9、床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。

10、四只豪华双面万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合欧州无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。

11、配置：铝合金护栏，ABS床头柜，半棕半高密度海棉双摇床垫，不锈钢床上升降输液架，不锈钢鞋架、ABS餐板。

12、ABS床头柜：规格： 480ⅹ480ⅹ750mm；整柜材料用ABS一次注塑成型，变

形；身两边配备挂毛巾架，并可在不需要使用时收拢，下方配有四个轮子，灵活方便推行；抽屉导轨为工程塑料，防止了因导轨损坏而产生的呆滞故障。

13、ABS双摇垫：产品规格： 1930ⅹ840ⅹ80 (mm)；半棕半海绵防水冬夏二用

床垫。高密度弹性海绵，面料：纯棉通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层

且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能。

14不锈钢床上输液架：以优质不锈钢管精工焊接而成，分上下两节，上节以直径16mm 圆管，下节以直径19mm圆管，以固定螺丝固定便于自由调节升降，升降范围在900—1600（mm）。

15、不锈钢鞋架：规格：长720X宽350 （mm ），以优质直径16mm圆管经切割精工焯接而成