附件2

设备名称: 纤支镜内镜清洗工作站

数量： 壹套

设备主要技术参数：

| 配置名称 | 技术参数与特征 |
| --- | --- |
| 1、符合国家消毒技术规范要求 | 符合《内镜清洗消毒技术规范(2017)年版》要求。 |
| 2、消洗流程 | 由初洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等过程组成。 |
| 3、设备工作条件要求 | 1、环境温度： 0℃～45℃、 相对湿度：≤80％、 大气压力：70 kPa～106 kPa、供水压力：0.2 MPa～0.5 MPa； 供水温度 5℃～55℃。 |
| 4、电源要求 | 220V 10A 50HZ 输入功率（KW）≦1.9KW 噪音≤70dB. |
| 5、清洗槽及台面 | 全部采用PMMA-ABS高分子复合材料, 分段式一体吸塑成型，经多次复合，槽体内丝印容量刻度值，不会脱落，方便临床使用度量。该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光滑，细菌附着率低，易清洗，耐磨损，使用寿命长，对内镜无磨损，对人体无毒性，是高端医疗设备的理想材料。采用防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体全部会流入下水道。前端池边全弧形设计美观大方，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳；尺寸：支气管镜约500*715mm，内尺寸约405×465×225mm。 |
| 6、干燥台设计要求 | 全部采用PMMA-ABS高分子复合材料，一次成型，四周带有防护边，有效防止内镜及相关附件等的意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件 |
| 7、功能背板及灯箱 | 多功能自动灌流器操作部分安装在功能背板上，倾斜角度适宜，适合人体的操作习惯有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适。从视觉效果上有效的避免了炫光对操作人员眼睛造成的刺激，灯箱与背板为一次性吸塑成型，采用优质的PMMA高分子复合材料，整体的性能好，防水防潮，不存污垢，防污染，清洁保养方便快捷。经特定的生产工艺流程，防腐防潮，永不生锈，表面无需再做任何其他处理，材料本身具有抗紫外线老化的特征。 |
| 8、台面支架及柜体 | 台面支架为优质厚度1.5mm的304不锈钢材料，柜门为新型环保型E1食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。分段倾斜式柜门，美观大方、更加人性化、有效的消除了清洗人员的疲劳感。柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况，防水防潮、承重力强。 |
| 9、多功能自动灌流器 | 采用触摸式液晶大屏中文显示操作面板，一键启动，操作简单，安全可靠；尺寸约：180*115mm，隐藏式设计，节省操作空间。操作面板为触摸按键式，全屏触摸，模块化设计，使用寿命长，执行部件整体设计维修方便。在清洗、漂洗、终末漂洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染。具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，一键自动完成整个工作程序，转换器尺寸约：290*130*110mm；集成芯片设计，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、数据准确。采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液、消毒液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。注液流量≥1800mL/min，注液（气）接口内径≤5mm。 |
| 10、快速接头 | 快速接头，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。快速插接头设计位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 |
| 11、方槽盖 | 整体成型，透明美观，盖与槽面结合紧密，把手与盖体为一体成型 ，使用寿命长。 |
| 12、水处理器 | 采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。5μΜ和1μΜ分级高精度超微过滤，流量：1.5T/h，可更换滤芯。 |
| 13、高压水枪 | 材质采用304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊定制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内经接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力：自来水标准水压0.3MPa(恒定可调，由中心统一控制)流量：5L/min。 |
| 14、中心气体处理器 | 气压调节范围：0~0.75MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为医用内窥镜清洗消毒设备提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器，专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不会损坏内镜。 |
| 15、专用空压机 | 医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：28L 噪音≦55dB 电压：220V 输入功率：600 W,为医用内窥镜清洗消毒设备提供纯净的压力空气来源。 |
| 16、高压气枪 | 材质采用304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物掉入内镜腔道，从而造成内镜损坏，特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内镜接口。压力：0-0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，都需要对其进行精准的气压控制。 |
| 17、供气管路 | 采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径（7.9，8.1）mm，内经（5.4，5.65）mm，耐压15Kg |
| 18、给排水系统 | 给水系统采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2017和GB/T 18742.3-2017中的技术规范要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60 目)。 |
| 19.内镜储镜柜 | 1、适用范围: 适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存。 2、设备电源: AC220V 50Hz,低耗环保 要求功率≤150W。 3、储存温湿度:内镜储存工作温度0-50℃可调,相对湿度 20%～65%。 4、储存方式: 满足wS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求, 非托盘式储存。 5、储存数量:单门柜储存6条，各类型软式内窥镜。 6、循环系统:设备储存室实时保持正压状态, 防止外面空气进入储存室内,确保洁净状态。通过规范的高水平消毒的内镜,可保持内镜的内外洁净度。 7、洁净度:储存柜正常工作时,柜内空气洁净度≥7级要求。 8、产品防护:为了减少内镜储存过程中的污染, 储存柜正常工作时,柜内空气中的沉降菌≤1cfu/皿。 9、进气过滤: 进入柜内的空气采用H13和H14两级过滤,对≥0.3um 的颗粒灰尘及各种悬浮物进行高效过滤, 过滤效率≥99.995%,有效阻止空气中的微生物进入柜体。 10、柜内空气消毒: 具有自动和定时两种消毒模式, 采用特殊紫外线杀菌灯消毒方式对过滤后的空气进行消毒,保证进入柜内空气的洁净, 有效隔断储存内镜的二次污染。 11、消毒模式：智能化控制循环风消毒循环风闭式空气消毒系统，程控自动运行，带消毒累时功能。 12、★微电脑大屏液晶中文控制面板,最新国际IMD工艺。温度、湿度显示及湿度自动控制，控制面板尺寸约：100*178mm。 13、提供内镜储镜柜电器安全检验报告（须提供第三方出具的检测报告加以证明） |
| 20、反渗透纯水机 | 1.产水量100L/小时； 2.纯水箱：纯水箱≤50L； 3.控制方式: 全自动运行控制，无需专人看管； 4.处理方式: 单级反渗透技术； 5.出水口压力: ＞0.2Mpa； 6.纯水电率: 电导率≤15μs/cm； 7.脱盐率：96～99%； 8.颗粒截留率: ≥99%； 9.微生物截留率 ：≥99%； 10.可溶性有机物截留率: ≥99%（分子量100）； 11.设备重量: 450kg； 12.电源: AC220V/50Hz (二相三线制)，具有良好接地保护； 13.功率：＞0.5 kw； 14.水源：城市自来水，供水压力0.2Mpa～0.4Mpa； 15.环境：温度5～40℃，湿度＜85%RH,无粉尘和强电磁干扰； 16.反渗透纯水机滤除水中泥沙、悬浮物，余氯、重金属、残留农药、细菌、病毒及其他有害物质。 17.制水过程全自动控制（原水缺水停机，储水桶水满停机）； 18.进口的RO膜成型工艺，使得RO膜微观表面光洁度高，不易沾污且容易冲洗排污，保证水质和产水流量； 19.主要零部件均采用进口产品，性能可靠。 20.前置保安过滤器，保护高压泵及RO膜不被颗粒或其它硬物损坏，同时设置低压开关保护高压泵，不会因供水停止而损坏。 21.先进的膜保护系统，在设备开关时，该装置自动发出冲洗膜的动作，净化水可自动将膜面污染物冲洗干净，降低污染速度，延长寿命 22.低压聚酰胺复合膜脱盐率高，运行压力低，保证了系统的高效并降低运行成本。 23.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 24.电导仪连续监测显示原水、产水的水质。 25.进水及浓水压力表，连续监测RO膜压力差，判断是否需要清洗。 |
| 21、内镜运转车 | 1、内镜运转车转运托盘材料由高分子复合材料（PMMA-ABS）独立开模制作，表面光滑、一次成型没有死角，可单独拿下，便于清理，并配透明防污盖。 2、车身彩色喷涂、美观大方，具有耐腐蚀、车行顺畅、取放方便等优点。 3、双层设计在使用过程中可将清洁或污染的内镜分层放置，高效中转、避免交叉感染。 4、车轮采用静音万向刹车轮，避免运转中产生噪音及颠簸。 5、车身两侧具有防污盖挂取架，方便医护人员在存取内镜时防污盖的存放。 6、车身采用模块化组成，任一组件可单独拆卸自由组合，避免运输中颠簸造成运转车损伤，导致运转车在使用中运输线路偏移。 7、尺寸约：长*宽*高 540*880*980mm |
| 22、安装模式 | 标准定型台面及背板，不伤室内装饰好的墙地面，自由组合，安装、搬迁、重组、升级，方便灵活。 |