
采购需求
1、 设备名称：除颤监护仪

2、 数量：1台

3、 技术参数及要求
1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2. 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5. 除颤充电迅速，充电至200J＜5s。

6. 可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

7. 心电波形扫描时间＞10s，扫描长度＞100mm。

8. 可选配升级血氧饱和度监护功能。

9. 配可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

10. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11. 成人、小儿一体化电极板，可选配除颤起搏监护多功能电极片。

12. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13. 彩色TFT显示屏＞6″, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间＞10s。

15. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

16. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。
17. 具备良好的防水性能，防水级别IP44。

18. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

