采购需求

- 设备名称：转运呼吸机

- 数量：1台

- 技术参数及要求：

1.基本特征：

1.1适用于对成人、小儿和婴幼儿患者，满足ICU、呼吸科和急诊可等各种病人临床治疗需求。

1.2  主机重量8 .5kg（不含电池），方便院内转运.

1.3  采用≥12英寸彩色TFT电容触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800。可同屏显示至少4道波形和2个呼吸环图

1.4  吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒。

1.5 配置锂电池或内置1节电池使用时间≥120分钟，可选配两节电池，两节电池使用时间≥240分钟。

1.6电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.7具有单位理想体重自动关联潮气量功能，可根据患者身高自动关联理想体重及潮气量参数。

1.8具备吸气压与乘时间的乘积（PTP）监测，可选配牵张指数SI监测，实时指导评估肺部通气状态。

1.9具备系统自检及管路测试两项自检，进行图形化指引自检操作。可以对呼吸机管路、传感器、阀体、泄漏、管路顺应性、阻力等参数进行检测，保证机器精度。

1.10 支持各类事件记录，包括高、中、低优先级报警、一般设置和特殊功能操作等信息。可保存不少于20000条日志。

1.11支持外部交流或直流电源进行供电

1.12 峰值流速≥240 l/min

2.通气模式：

2.1有创通气模式：具备容量控制通气模式（VCV）、压力控制通气模式（PCV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、同步间歇指令通气SIMV（VCV）+PS、SIMV（PCV）+PS、SIMV（PRVC）+PS、双水平气道正压通气模式（DualPAP)、压力支持通气（PSV）、持续气道正压通气（CPAP）模式和气道压力释放通气（APRV）模式。可选配容量支持通气模式（VSV）。

2.2具备流量支持功能，容量控制通气（VCV）模式下，在吸气阶段检测到病人有自主吸气动作，机器可根据病人吸气动作自动调节流速和时长，提供适应性流量补偿，满足病人所需潮气量，减少人机对抗。

2.3无创通气模式：PCV、PSV、CPAP、APRV等无创通气模式，可选配DualPAP、SIMV（PCV）+PS。

2.4具有高流量氧疗功能（支持单管、双管），可设置氧疗流速、氧浓度、CPAP

2.5双水平气道正压通气模式（DualPAP）下：以两种水平的压力（高压相和低压相）进行正压通气，允许并鼓励病人全程自主呼吸，在高压相和低压相都可分别设置PS（压力支持），锻炼病人呼吸功能，减少对呼吸机的依赖。

2.6叹息功能：根据病人情况不同，可对间隔时间、叹息次数等相关参数进行设置，满足临床使用需求。

2.7备份通气：备份通气时间可根据病人不同进行选择，范围值：5S-60S。

2.8具备ATC自动插管补偿功能，可以选择不同孔径的气管插管进行补偿，可设置补偿百分比，进行精确补偿保证插管末端压力与呼吸机设置压力保持一致。

3.设置参数：

3.1潮气量：20ml -2000ml

3.2呼吸频率：1-120bpm

3.3呼气末正压（PEEP）：0-50cmH2O

3.4氧浓度：21%-100%，连续可调

3.5屏气时间：OFF、5%-60%

3.6压力触发：-15cmH2O-0.5cmH2O

3.7流速触发：0.5～20 L/min

3.8压力支持：0～90 cmH2O

3.9压力控制：5～90 cmH2O

3.10高压水平（DualPAP模式下）：1～90 cmH2O；

3.11低压水平（DualPAP模式下）：0～50 cmH2O

3.12氧疗流速：2-80L/min

4.监测功能：

4.1实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间、CO2、SPO2波形监测

4.2呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环，容积-CO2环

4.3可选配P-V工具，可自动确认高低拐点，帮助临床确定最佳PEEP值

4.4压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、呼吸功、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数

4.5时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、时间常数。

4.6具有波形回顾（10s、30s、1min、2min）及参数柱状图统计功能，便于分析对应时间内病人呼吸生理参数变化趋势。可查看 ≥72小时的数据趋势，具备柱式趋势图，对不同参数趋势图直观显示。

4.7可选配主流或旁流二氧化碳监测，同时显示二氧化碳波形图及环形图。

4.8具有动态肺功能，图形化显示病人肺部通气状态，实时反映病人肺顺应性、气道阻力自主呼吸频率等指标参数，帮助临床医生快速评估患者肺部情况。

4.9可选配SPO2监测模块，实时显示SPO2波形及数值，指导临床医生调整参数。

4.10具备多种脱机参数监测显示：包括P0.1、NIF、浅快呼吸指数、呼吸功、自主触发次数等参数监测。

4.11具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值。

4.12 可选配顺磁氧

5.报警

5.1具备三级声光报警功能，360度报警灯无死角显示。

5.2发生报警时，可快速在通气界面主监测参数区对主要报警参数范围值进行设置，无需进入二级菜单方便临床医生操作。

5.3电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间为5 min。

5.4报警静音计时：≤120 s

5.5其他：管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、呼气口阻塞、系统断电、空气气源压力低等报警。

5.6在通气主界面可快速查看报警日志，可显示≥10条报警信息。

6.其他功能

6.1雾化系统：具备气动雾化功能，可选配Aerogen震动网筛式雾化。

6.2具有USB数据导出接口，可将导出截屏文件到U盘上（可存储200张图片）进行病例分析使用。

6.3具备HDMI高清接口，可将呼吸机屏幕实时投放到高清显示器和投影仪上进行教学使用。

6.4吸气保持、呼气保持、手动通气、波形冻结、截屏等功能

6.5具备智能吸痰功能，具备进度条及操作提示，同时断开呼吸机管路后机器不会进行送气及报警，连接呼吸机后会自动进行送气。

6.6具有触发提示功能，可观察患者在过去一分钟和一小时内患者触发次数，帮助医生评估患者触发做功情况。

6.7内置WIFI模块，可通过WIFI网络连接至医院信息系统中。

6.8可选配内置移动网络通讯模块，可通过3G/4G网络连接至医院信息系统中。

6.9 具有护士呼叫接口