广西中医药大学第一附属医院

医疗设备采购需求

一、设备名称：骨动力系统

二、拟采购数量：一套

三、技术参数及要求

| 主要技术参数及要求 |  |
| --- | --- |
| （一）主机 |  |
| 1. | BF型电气安全设计和100-240v 宽电压输入设计； |
| 2. | 功能模式设定包括正反转速、摆动转速上限设定，摆动频率时间切换； |
| 3. | 具有正反转速、摆动转速 手动/脚控 切换及声音提示 |
| 4. | 具有扭矩过载警示及故障报警提示； |
| 5 | 故障自动诊断，自动弹出错误代码信息； |
| 6 | 工作参数可实时显示； |
| 7 | 驱动动力手柄在工作时，具有0.2 S的速停功能； |
| 8 | 具有磨削拓展功能（直柄磨头手柄、弯柄磨头手柄）； |
| 9 | ISO–E 快换接口，显示屏幕：约2.1cm×5.3cm； |
| 10 | 微电脑控制，自动钻铣磨智能切换，无需另行操作，更换钻铣磨手柄，即可实现不同转速； |
| （二）动力手柄 |  |
| 1 | 电缆线长度≥4M， ISO–E 快换接口； |
| 2 | 峰值输出功率127VA，输出扭矩3.35N.cm，转速需大于80000r/min； |
| 3 | 重量轻 振动小 温升小 噪音低 ，噪音≤65dB, 工作最高温度≤50℃; |
| 4 | 配备专用的消毒盒，动力手柄电缆可以放在消毒盒里高温高压消毒，术中无需再给动力手柄电缆加无菌套 |
| 5 | 直柄手握，(非枪式）符合人体工程学原理设计。 |
| （三）铣刀手柄 |  |
| 1 | 轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒； |
| 2 | 结构设计轻巧，握持舒服，操作性强； |
| 3 | 与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落； |
| 4 | 工作转速≥80000r/min无极调速；温升低，振动小 噪音低 ，最高转速时空载噪音<75dB |
| 5 | 脑膜保护鞘设计，有效防止高速铣刀对脑组织的损伤，提高手术安全性； |
| 6 | 旋转保护鞘方向固定设计，减小由于保护鞘的转动造成的脑组织损伤； |
| 7 | 铣刀快速装卸结构设计，铣刀直插入槽无需按压即可锁紧使用； |
| 8 | 铣刀为螺旋状纤巧外观，且末端有一个尖可以打孔做脑膜悬吊。 |
| （四）钻头手柄 |  |
| 1 | 轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒； |
| 2 | 结构设计轻巧，握持舒服，操作性强； |
| 3 | 与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落； |
| 4 | 工作转速≥2200r/min无极调速；温升低，振动小 噪音低 ，最高转速时空载噪音<78dB； |
| 5 | 输出工作扭矩大于120 N.cm； |
| 6 | 颅骨钻头: 非锥形设计，在安全自停方面具有双重安全保障措施，有具体说明。 |
| 7 | 钻头、铣刀等均入围广西医用耗材交易系统、阳光采购网目录内。 |
| 8 | 钻头规格： 9×12毫米、11×14毫米、5×8毫米等。 |
| （五）磨头手柄 |  |
| 1 | 轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒； |
| 2 | 结构设计轻巧，角度20°持笔式，握持舒服，操作性强； |
| 3 | 与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落； |
| 4 | 工作转速≥80000r/min无极调速，温升低，振动小 ，噪音低 ，最高转速时空载噪音<78dB； |
| 5 | 配置90㎜弯磨头柄和4枚直径3㎜长度130㎜，材质为金刚砂的磨头. |
| （六）配置清单 |  |
| 主机： 1、主机壹台 1.5m电源线1根 2、脚踏开关及≥4m电缆1套 铝合金消毒盒套装： 3、动力手柄 (含堵头) 1把 4、铣刀手柄1把 5、钻头手柄 1把 6、磨头手柄1把 7、消毒盒1个 其他配件 8、一次性颅骨钻头3根 9、一次性使用铣刀2把 10、连接电缆线4m1根 11、熔断丝1支 12、铝合金外箱 1个 |  |