广西中医药大学第一附属医院
采购需求

一、设备名称：内镜用超声微探头系统

二、拟采购数量：1套
三、技术参数及要求

（一）超声微探头系统：

1.便携独立式主机；

2.成像模式：B模式；扫描方式：360°机械环扫；

3.探头转速≥900转/分钟，能实时显示；

4.图像存储与回放：主机内置硬盘≥1TB存储容量，支持图像和视频存储，能连续存储1小时的手术视频录像；

5.图像旋转：支持实时动态画面和冻结画面的360°角度旋转；

6.图像镜像调节：支持图像基于垂直中线的镜像显示，并支持伪彩成像功能，伪彩≥4种；

7.图像回放：冻结后可实现最大750帧图像回放，支持自动回放和手动回放；

8.图像测量及标注：可以进行长度、面积和周长测量；具有图像标注、画中画功能；增益、显示范围及对比度可调；支持同一画面距离测量，同一画面面积及周长测量，并支持测量完成后快速修改和再编辑，支持图像的注释信息保存与导出；

9.支持中/英多语言；

10.显示深度可调：2/3/4/6/9/12cm分段调节；

11.图像增益区间可调：图像增益提供0-255级连续可调，支持手势滑动；

12.具有动态范围调节功能；

13.主机具有约13.3英寸电容式全触摸控制屏，支持轨迹球操作；

14.应用领域：主机能同时兼容消化道和呼吸道探头，满足消化科、呼吸科的应用；

15.设备接口：支持视频输出DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO，USB3.0接口≥3个，USB2.0接口≥2个，支持脚踏开关、视频打印机连接、网络接口和DICOM标准协议；

16.导出格式：支持系统格式导出、PC格式、图像(JPG.BMP.TIF)、Run(AVI.WMV)、DICOMDIR；

17.具备离线诊断功能：可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览。能够保存、录制患者检查的超声影像资料，能在病人离开后进一步对录像视频进行回放和诊断，为完善后续的诊断方案提供视频依据；

18.患者数据导出：支持新建病例、历史病例导出，支持图像、电影文件选择性导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名导出；

19.数据比对：可对患者同一检查视频进行双幅或四幅不同切面显示对比。

（二）消化小探头1参数：

1.频率：12MHZ；

2.探头直径≤2.4mm；

3.工作长度≥2050mm；

4.探测深度≥20mm；

5.频率偏差≤±15%；

6.纵向几何位置精度≤5%；

7.横向几何位置精度≤5%；

8.扫描角度360°；

9.侧向分辨率≤2mm。

（三）消化小探头2参数：

1.频率：20MHZ；

2.探头直径≤2.4mm；

3.工作长度≥2050mm；

4.探测深度≥10mm；

5.频率偏差≤±15%；

6.纵向几何位置精度≤5%；

7.横向几何位置精度≤5%；

8.扫描角度360°；

9.侧向分辨率≤2mm。



