
广西中医药大学第一附属医院

采购需求
一、项目名称：脑血氧无创监测仪采购

二、拟采购数量：1台

三、技术参数及要求
1、测量参数

1.1脑血氧饱和度（rSO2）
1.2总血红蛋白浓度指数（THI）

1.3氧合血红蛋白浓度指数（CHbO2）

1.4还原血红蛋白浓度指数（CHb）

1.5氧合血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）
1.6还原血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（ΔCHb）
1.7总血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（ΔTHI）
2、测量范围：检测范围：rSO2：0% ～ 100%
3、仪器通道数≥4个，四个通道可同时检测，且每个通道可同时监测7个测量参数。
4、监测曲线：

具有脑血氧饱和度监测曲线、氧合血红蛋白浓度指数监测曲线、还原血红蛋白浓度指数监测曲线，且三种监测曲线可同屏显示。
5、 探头：具备有大、中、小三种规格的探测头传感器，且可重复使用。
6、其他功能

6.1测量过程中可设置Mark点，Mark点可用文字描述。
6.2可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。

6.3脑氧饱和度丢失程度评估功能（AUC）
6.4具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据。

6.5历史数据导出功能，数据格式为Excel
6.6探头脱落报警功能
6.7探头错误报警功能
6.8探头未连接报警功能
6.9具有联网功能
6.10支持连接本地打印机或网络打印机

7、配置

7.1 Android操作系统

7.2操作方式：触摸屏
7.3液晶显示屏≥ 10英寸
7.4探测光源：2种波长的LED
7.5具备USB数据接口、RJ45接口


