**广西中医药大学第一附属医院**

**采购需求**

**一、**项目名称：金宝血透机全维保服务

二、服务期限：一年

三、服务商资格要求：必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，营业经营范围包含有医疗器械维修。

四、服务要求：提供29台金宝血透机全维保服务，含保养及维修所需的各种零部件和人工费、差旅等一切费用。（设备清单详见附件）

1、服务响应时间：一个小时内响应，二十四小时到达项目现场，四十八小时内解决故障。

2、所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。

3、每年每季度定期校准、检修或保养，更换易损耗件，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

4、保修期内设备的开机率≥95％（按全年365日计算）。

5、48小时内解决不了故障时有同档次的备用机提供给医院使用。如果设备在报修故障后4天内无法修复，又没有备用机提供给医院使用的，逾期一天需支付医院逾期时限违约金1000元，持续逾期时间超过10日的，医院有权解除合同，服务商需支付逾期时限违约金及合同金额20%违约金。

附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东葛院区肾病科血液透析机维保清单 | | | |
| 品牌型号（金宝） | 序列号 | 生产日期 | 数量（台） |
| AK95S | 33501 | 2007 | 1 |
| AK95S | 41477 | 2010 | 1 |
| AK95S | 40808 | 2010 | 1 |
| AK95S | 40810 | 2010 | 1 |
| AK95S | 36167 | 2008 | 1 |
| AK95S | 40695 | 2010 | 1 |
| AK95S | 33497 | 2007 | 1 |
| AK95S | 40809 | 2010 | 1 |
| AK95S | 33495 | 2007 | 1 |
| AK95S | 33498 | 2007 | 1 |
| AK95S | 33496 | 2007 | 1 |
| AK95S | 40204 | 2009 | 1 |
| AK95S | 40205 | 2009 | 1 |
| AK95S | 41475 | 2010 | 1 |
| AK96 | 13836 | 2012 | 1 |
| AK96 | 25548 | 2015 | 1 |
| AK96 | 25547 | 2015 | 1 |
| AK96 | 23453 | 2014 | 1 |
| AK96 | 25546 | 2015 | 1 |
| AK96 | 25387 | 2015 | 1 |
| AK200S | 23237 | 2012 | 1 |
| AK200S | 25136 | 2013 | 1 |
| AK200S | 25132 | 2013 | 1 |
| AK200S | 17828 | 2007 | 1 |
| AK200S | 25133 | 2013 | 1 |
| AK200S | 25134 | 2013 | 1 |
| AK200S | 21113 | 2010 | 1 |
| AK200S | 23235 | 2012 | 1 |
| AK200S | 25135 | 2013 | 1 |
|  |  |  | 共29台 |
|  |  |  |  |