广西中医药大学第一附属医院

采购需求

一、项目名称：病人监护仪招标参数

二、技术参数

- 一体式监护仪,具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理

- ≥12.1英寸电容式触摸屏，屏幕亮度自动调节

- 可升级智能语音助手，通过语音指令执行“测量血压”、“大字符屏”、“冻结波形”、“关闭报警”等无菌操作

- 监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，可选配有创血压、呼气末二氧化碳

- 3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电

- 支持≥26种心律失常分析

- 具备48小时心电概览界面，可统计过去2天的HR、QT分析

- 具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位

- 无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式

- ★具备24小时血压动态分析

- 可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态

- 呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群

- 具有报警集中设置功能，图形化报警显示

- 具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥3000个参数报警事件，≥2400组NIBP测量结果存储，3000个ARR事件以及事件发生时刻相关的参数波形

- 具备≥72小时全息波形存储与回顾功能

- 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时

- 具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网

- 它床观察可支持15台以上床边机

- 质保期：≥2年

病人监护仪标准配置清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体· | 1 | 主机 | 1 | 台 | 电容触摸屏 |
|  | 2 | 锂电池 | 1 | 个 | 2500mAh |
| 配 件 部 分 | 3 | 心电电缆及延长线 | 1 | 条 | 5导扣式 |
|  | 4 | 心电电极片 | 10 | 片 | 成人 |
|  | 5 | 血氧探头 | 1 | 个 | 成人指套式 |
|  | 6 | 血压袖带 | 1 | 套 | 成人重复式 |
|  | 7 | PVC气管 | 1 | 根 |  |
|  | 8 | 电源线 | 1 | 条 |  |