广西中医药大学第一附属医院

采购需求

一、项目名称：呼气试验测试仪

二、技术性能指标

1、2-3分钟测量一组样本及时获得检测结果，一次可插入不少于6组样本，自动批量检测，批量打印检测报告；预热时间≤30分钟。

2、中文操作系统，强大的数据库管理，网络打印功能；人性化操作界面，操作帮助、错误警告功能。

3、通道快选功能，一键式操作完成测量，无需外源气体校正，全面的实时信息提示功能，使用即学即会。

4、对含有约3.0%CO2，DOB(‰)=0的一组标准样本进行10次测量的平均值应不超过±0.3‰；10 次测量的标准误差应不超过0.3‰。

5、对含有约3.0%CO2，DOB(‰)≈2.0标准样本进行 10 次测量的标准误差应不超过0.3‰；10 次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5‰。

6、样本CO2浓度范围：0.5%～6.0%

7、所需样本体积：≥120ml/袋

8、仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min；

9、测量系统核心构成：

⑴ 光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜

⑵ 红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度≥950℃

⑶ 样品池：铝

⑷ 探测器：PbSe红外光敏探测元件

⑸ 信号切变：斩光片断路器

⑹ 信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件

⑺ 温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式

⑻ 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统；

三、质保期：≥2年

四、配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 条 | 1 |
| 2 | USB线 | 条 | 1 |
| 3 | 保险管 | 个 | 2 |
| 4 | Y型管 | 个 | 1 |
| 5 | 集气袋 | 个 | 1 |
| 6 | 说明书 | 份 | 1 |
| 7 | 仪器基础培训 | 份 | 1 |
| 8 | 快捷操作指南 | 份 | 1 |
| 9 | 顾客培训记录 | 份 | 1 |
| 10 | 软件光盘 | 张 | 1 |
| 11 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 12 | 客户验收单 | 份 | 1 |
| 13 | 合格证、保修卡 | 份 | 1 |
| 14 | CO2吸收器 | 个 | 1 |
| 15 | O型圈 | 个 | 24 |
| 16 | CO2吸收器保护罩 | 个 | 1 |