广西中医药大学第一附属医院

采购需求

一、项目名称：血液净化设备

二、功能描述：

临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗等。

三、治疗模式：

★支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)、双重血浆置换（DFPP）。

四、技术要求

- 采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。

- 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。

- 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。

- 管路的安装有图文引导。

- 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

- 设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。

- 设备配置≥5个流量泵（不包括肝素泵）。

- 流量控制范围

- 8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。

- 8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。

- 8.3废液流量范围：100～12000mL/h。

- 8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。

- 压力监测范围

- 9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

- 9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

- 9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

- 9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

- 9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

- 气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。

- 漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

- 脱水范围为0～3000mL/h。

- ★加热系统：

- 直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。

- 设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。

- 质保期：≥2年

专业版血液净化设备配置清单

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 主要硬件配置 |  |
| 1.1 注射泵 | 1 |
| 1.2 血泵 | 1 |
| 1.3 补液泵 | 1 |
| 1.4 功能泵 | 1 |
| 1.5 分流泵 | 1 |
| 1.6 废液泵 | 1 |
| 1.7 补液秤 | 1 |
| 1.8 废液秤 | 1 |
| 1.9 辅助补液秤Ⅰ | 1 |
| 1.10 管路选择器Ⅰ | 1 |
| 1.11 管路选择器Ⅱ | 1 |
| 1.12 阻断夹 | 1 |
| 1.13 加热器 | 1 |
| 1.14 空气监测 | 1 |
| 1.15 漏血监测 | 1 |
| 1.16 血液识别 | 1 |
| 1.17 动脉压监控 | 1 |
| 1.18 静脉压监控 | 1 |
| 1.19 滤前压监控 | 1 |
| 1.20 一级膜外压监控 | 1 |
| 1.21 二级膜外压监控 | 1 |
| 1.22 LCD触摸屏及控制部件 | 1 |
| 1.23 电源总成组合 | 1 |
| 治疗模式 |  |
| 2.1 CVVHDF-连续性静脉静脉血液透析滤过 | 1 |
| 2.2 CVVH-连续性静脉静脉血液滤过 | 1 |
| 2.3 CVVHD-连续性静脉静脉血液透析 | 1 |
| 2.4 SCUF-缓慢连续性超滤 | 1 |
| 2.5 HP-血液灌流 | 1 |
| 2.6 PE-单重血浆置换 | 1 |
| 2.7 PA-血浆吸附 | 1 |
| 2.8 CPFA-连续性血浆滤过吸附 | 1 |
| 2.9 DFPP-双重血浆置换 | 1 |
| 2.10 具有枸橼酸抗凝功能 | - |
| 2.11 具有碳酸氢钠补入功能 | - |