广西中医药大学第一附属医院

采购需求

- 项目名称：氩气高频手术设备

- 技术参数

1、氩气高频手术设备最大输出功率≥360W。无风扇散热系统设计。

2、主机在不增加模块的同时即可使用高频电切、电  凝、氩气、双极模式。设备实时监测组织变化，实时接收反馈后自动补偿输出值。

★3、内镜电切技术具有≥3种境切模式，镜切Ⅰ强度≥120，电切电凝自动转换的频率恒定；其中镜切Ⅱ、Ⅲ具有≥4种强度、效果，时间间隔≥4种；适应不同手术的要求。

- 具有高分辨率≥10寸彩色液晶屏显示面板。

- 具有主机断电保护电路，氩气压力实时监测显示，自动记忆使用各功能的输出设定值。下次开机后，无需再次调整。

- 电磁兼容2组A类全浮地形式输出，CF型设备。双反馈回路控制。

- 配置分体式三联脚踏无需面板操作，即可实现功能切换。圆形脚踏设计、多角度可踩踏，三联、双联、单联分别选用。具有手控、脚控两种控制方式。

8、设备对负极板粘贴质量实时监测，出现异常设备自动停止输出。支持连接成人或新生儿类型中性双极电极，具备自检功能，可识别设备的连接及工作状况，如异常的时候提供警告。

9、注册证适用范围注明产品在医疗机构中与氩气高频手术设备或高频手术设备及氩气控制器配合使用，通过软性消化道内窥镜、软性支气管内窥镜进入人体，利用氩气电离进行凝血。该配件具有防内镜通道及组织刮伤设计。

10、氩气高频手术电极配有专用配件进行清洗消毒及体外测试器方便测试等。

11、可用于ESD、EMR、ERCP、POEM、EFTR、ESE、STER、息肉切除灼烧等内镜下的各种手术。有高频连接电缆接口，可配合各种品牌胃肠、支气管镜及软硬性内镜等使用。

- 低压内镜模式，降低热损伤，峰值电压≤1300V。

- 设备模式选择具有≥9种模式选择：具有内窥镜下手术专用模式选择，同时需具备单极、双极电切功能。

- 质保期;≥2年

三、氩气高频手术设备配置清单

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 主 机 | 台 | 1 |
| 电源线 | 根 | 1 |
| 高频连接线(内镜连接线) | 条 | 1 |
| 氩气高频手术电极（胃） | 根 | 2 |
| 氩气高频手术电极（肠） | 根 | 2 |
| 中性电极 | 片 | 10 |
| 高频连接线(负极板连接线) | 条 | 1 |
| 脚踏开关 | 只 | 1 |
| 氩气减压阀 | 个 | 1 |
| 氩气专用气管 | 根 | 6 |
| 钢 瓶 | 只 | 2 |
| 氩气专用推车 | 辆 | 1 |
| 技术使用说明书 | 份 | 1 |
| 保修证、合格证 | 份 | 1 |
| 配置清单 | 份 | 1 |