广西中医药大学第一附属医院

采购需求

**项目名称： 中医经络检测仪**

**拟采购数量：1套**

**技术参数及要求：**

**一、主要功能**：

1.可配备网络接口，能与信息管理系统对接处理数据信息；

2.中医健康档案客观化采集与数字化存储；

3.中医健康状态评价；

4.中医养生调理建议；

5.中医预防保健、亚健康评测、疗效评估、慢病健康管理；

\*6.产品注册证应标明具备：经络功能

\*7.需经过第三方检测机构检测并附检测报告。

\*8.设备符合行标YY/T1661-2019

**二、技术参数：**

设备正常工作条件：

1. 环境温度: -10℃～+40℃
2. 相对湿度: ≤80%
3. 大气压力: 700hPa～1060hPa
4. 防电击类型：I类
5. 安全类型：BF
6. 有害进液防护程度：IPX0
7. 信号传递方式：支持无线传输，符合人体工程学
8. 输入功率：＜500mVA
9. 测试精度：±1%
10. \*测量准确性：在75Ω～50KΩ范围内，显示值与实际值误差不超过±10%
11. 检测电流：≤0.5mA(RMS)
12. 力控制装置：≤5N
13. 经络检测端口：主机依据型号分类兼容USB多级采集端口
14. 工作输入电压：≤DC9V（可由电池供电也可由专用计算机USB接口获取）
15. 探测极体阻抗：R＜50Ω
16. 穴位传导极体阻抗：R＜50Ω
17. 经络探测极体尺寸：Φ4mm
18. 穴位传导极体≥300mm²

**三、质量保证及售后服务**

1.设备保修期为24个月，保修期内免费更换零配件及工时费。