广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

**设备名称： 肠内营养泵**

**数量：10台**

**技术参数及要求：**

1. 挤压方式：盘式蠕动式

2. 兼容通用型肠内营养管路

3. 整机使用期限≥9年

4. 喂养精度≤±5%

5. 喂养速度范围：1-1500ml/h

6. 喂养量（预置量）范围：1-9999.9ml/h，步进0.1ml/h

7. KTO速度范围：1-30ml/h

8. 3种喂养模式：连续喂养模式、滋养喂养模式、间歇喂养模式

9. \*支持反抽功能，反抽流速范围：1-1200ml/h

10. 不小于4.3英寸彩色显示屏，采用触摸屏技术

11. 支持营养库，至少支持5000种营养液名称

12. \*支持阻塞压力报警，压力档位至少5档

13. 具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录

14. 在25ml/h工作状态时电池工作时间≥14小时

15. \*防异物及进液等级IP44

16. 可升级wifi联网功能

17. 可加热营养液

18. 质保期≥2年