广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 遥测监护系统

数量：1套

技术参数及要求：

- 整机性能

- 产品适用于对成人、小儿的监测

- ★遥测发射盒采用IPS电容触摸幕，屏幕尺寸≥2.6英寸

- 遥测发射盒具备IP24防水等级，无创血压模块具备IP22防水等级

- ★遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF

- 遥测发射盒重量≤140克（含锂电池）

- 无创血压模块重量≤180克（含锂电池）

- 遥测发射盒能正确识别心电导联类型、血氧探头，自动切换为相应的界面

- 更换电池后，主机自动开机，节省操作时间

- 提供便携式背带，方便佩戴，可选配腕带

二、监测参数

- ★标配心电、呼吸、血氧、体温、无创血压

- 心电(ECG)：3导心电监测，可选配5导联监测，HR测量范围：成人：10bpm ～ 300bpm，小儿：10bpm ～ 350bpm

- 心电电缆和体温传感器使用共用同一接口，方便统一管理

- 心电滤波模式：0.05-40Hz，0.5-40Hz，1-25Hz

- 呼吸（Resp）：测量范围0 rpm ～ 150 rpm，分辨率：1rpm，精度：±2rpm

- 血氧饱和度（SpO2）：测量范围：0-100%，分辨率：1%，精度：70%～100%（±2%）

- 脉搏（PR）：测量范围：25～300 bpm，分辨率：1bpm，精度：±3bpm

- 灌注指数（PI）：测量范围：0.05～20.00%，分辨率：0.01%

- 无创血压(NIBP)：无创血压可测量收缩压、舒张压、平均压和脉率，具有手动、周期、快速和序列四种测量模式

三、系统功能

- 采用自主数字化桥接无线联网技术，实现监测数据的传输

- ★锂电池工作时间不小于70小时，全参数监测时间不小于60小时

- 集中充电桩具有IP22防水等级，能同时提供10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯

四、质保期

1.主机质保贰年

遥测监护系统配置清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 遥测发射盒 | 10 | 台 | 3导联心电导联线、呼吸、血氧、体温，含锂电池 |
|  | 2 | 无创血压模块 | 10 | 台 | 含锂电池 |
| 配件 | 3 | 心电导联线 (带体温) | 10 | 套 | 3导联心电导联线 |
|  | 4 | 心电电极片 | 10 | 包 | 10片/包 |
|  | 5 | 成人指套血氧探头 | 10 | 个 |  |
|  | 6 | 成人血压袖套 | 10 | 个 |  |
|  | 7 | 可重复使用便携包 | 10 | 个 |  |