广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 电子支气管镜系统

数量：1套

技术参数及要求：

一、全数字化内窥镜图像处理器

1、信号传输：数字HDTV	、模拟SDTV

2、屏幕分辨率：1920×1080P、全高清

▲3、色彩调节：亮度，RGB,色度：≥9档可调

4、对比度：≥3档可调

5、测光模式：平均测光、峰值测光及自动测光。

6、结构强调： ≥4级

7、色彩强调： ON/OFF

8、图像放大功能：有

9、特殊光模式：BLI、BLI-bright、LCI或NBI等同类技术

▲10、冻结模式：实时冻结，有三种以上冻结模式可选

11、切换按键：内镜按键，面板多功能键

12、其他功能：电子放大功能，画中画功能，网络功能

*13、光源：≥3色LED,多光源整合技术

14、灯寿命：≥10000小时

15、光源控制：自动能量控制

16、光源冷却方式：强制空气冷却

17、自动亮度调整：自动亮度调整、手动调整

*18、兼容内窥镜：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，电子鼻咽喉镜

19、远程控制：可远程控制打印机、录像机，监视器、图文工作站等

20、病人信息：病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名

21、存储状态：数码打印机状态，拍摄计数,内存可存储图片数量

▲22、内置存储器：≥4G

23、送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换

24、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水

*25、主机光源一体化设计

二、高清电子支气管镜（细型）

1、观察方向：0°(直视)

2、视野角度：≥120°（广角）

*3、观察范围：2～50mm

4、先端直径：Ф≤4.1mm

5、插入部直径：Ф≤4.1mm

6、有效长度：≥600mm

7、全长：≥880mm

8、弯曲角度：上：210°/下：130°

*9、钳道直径：Ф≥2.0mm

10、CCD类型：高分辨率CCD

11、特殊光技术：BLI、LCI、FICE

三、高清电子支气管镜（治疗型）

1、观察方向：0°(直视)

2、视野角度：≥120°

*3、观察景深：2～100mm

4、头端部外径：Ф≤5.9mm

5、插入最大部外径：Ф≤5.9mm

6、有效长度：≥600mm

7、全长：≥870mm

8、弯曲角度：上：180°、下：130°

*9、钳道直径：Ф≥2.8mm

10、CCD类型：高分辨率超级CCD，无彩虹现象

*11、兼容治疗设备：兼容高频、激光等设备

12、图像增强技术：电子分光技术FICE

四、质保期≥2年

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化内窥镜图像处理器 | 1 |
| 2 | 高清电子支气管镜（治疗型） | 1 |
| 3 | 高清电子支气管镜（细型） | 1 |
| 4 | 24寸高清监视器 | 1 |
| 5 | 测漏器 | 1 |
| 6 | 内窥镜专用台车 | 1 |
| 7 | 图文工作站：高清 | 1 |