广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 低温手术系统

数量：1套

技术参数及要求：

- 用途：对组织进行冷冻、低温手术治疗。

- 技术要求

▲1 最低冷冻温度≤-85℃

▲2 冷冻治疗通道数≥2个

▲3 主机使用寿命≥10年

▲4注册证中设备结构及组成/主要组成成分无预冷系统

▲5 冷冻消融针具有多种规格，规格≥4种

▲6 具有外直径≤1.5mm配套冷冻治疗器/冷冻消融针

7 具有工作压力显示

8 每个冷冻通道均可单独控制

9 热媒：氦气/电加热/乙醇

10冷媒：氩气/氮气/笑气/二氧化碳

11 实时显示冷冻治疗器/冷冻消融针工作温度曲线

▲12可用不同颜色区分所有冷冻治疗器/冷冻消融针温度曲线

13 设备可显示具有测温功能的冷冻消融针/冷冻器/消融针的温度值

14 可实时显示冷冻治疗器/冷冻消融针工作状态

15 消融针灭菌有效期≥2年

16 消融针杆具备真空隔热功能

17 消融针体自带标测功能，便于掌握进针深度

▲18 设备通电后，5分钟内达到冷冻治疗工况

19 电源要求220v，50HZ

20 制冷原理应用焦耳汤姆逊原理

21 屏幕为触控式

22 含储气罐/钢瓶

23 具有压力表

24 工作方式为连续运行

25 具备中文显示界面

26 压力达到安全压力限值时能自动泄压

27 具有紧急停止按键

28 防电击类型I类

29 一次性使用冷冻器/消融针具有测温功能

30 有放气键

31 防电击程度为BF或CF级（BF或CF级应用部分）

32 运输或存储温度满足可低于0℃

33 设备功率≤2200VA

三、质保期：≥2年