广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称：血液透析机

数量：10台

技术参数及要求：

- ★机身尺寸：机身宽度≤450 mm，深度≤500 mm

- 设备使用年限：≥10年

- ★供水: 压力范围至少包含：1-6.5bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速：测量范围至少包含：300~700 mL/min

- 透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，有超温报警。

- 超滤速度：测量范围至少包含：0.50~4.00L/h

- 动脉血泵：测量范围至少包含：40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围至少包含：0.0~9.0mL/h。

- 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

- 动脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- ★静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。

- 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转。

- ★漏血检测器：采用红、绿双色光监测。

- 治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

- 报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。

- ★消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。

- 超滤系统：采用平衡与超滤控制系统。

- 干粉支架：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 自检：全功能数字化自检。

- 血压计：配在线血压计组件，支持多种测量模式

- 质保期≥2年