广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 眼科光学生物测量仪

数量：2台

技术参数及要求：

一、主要功能：

1.一次采集即可获得眼轴长AL、角膜厚度CT、前房深度ACD、晶体厚度LT、玻璃腔体长度VT、角膜曲率半径K1/K2、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴等多项参数。

★2.非接触式，手柄具有微自动功能，上下方向自动对焦，自动采集，主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏，可外接显示器。

二、主要技术指标

1. 采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。

2.入眼功率：≤0.78mW

▲3.眼轴长(AXL)测量范围: 12.0 mm – 38.0mm

4.眼轴长测量精度：±25um,显示精度： 0.001mm

▲5.角膜曲率半径K1/K2测量范围：4.7mm-11.5mm

6.角膜曲率半径测量精度：±10um,显示精度：0.01mm

7.角膜散光轴测量范围：1 º-180 º

8.角膜散光轴测量精度：±9 º，显示精度：1 º

▲9.角膜厚度测量范围：300um-800um

10.角膜厚度测量精度：±2um，显示精度：1um

▲11.前房深度测量范围：1.5mm-6.5mm

12.前房深度测量精度：±20um，显示精度：0.01mm

13.晶状体厚度测量范围：0.5mm-7.0mm

14.晶状体厚度测量精度：±50um，显示精度：0.01mm

15.瞳孔直径PD测量范围1.8mm-13.6mm

16.瞳孔直径测量精度：±0.3mm，显示精度：0.01mm

17.白到白距离WTW测量范围：6-17mm

18.白到白距离测量精度：±0.2mm, 显示精度：0.01mm

▲19.左右眼自动识别,具有动画吸引固视和斜视测量引导功能

20.可直连打印热敏纸报告和A4报告

▲21.设计使用期限≥8年

22.屏幕尺寸：≥9寸触摸屏（支持外接显示器）

23.需对接近视防控数据管理平台，便于数据整理分析、归档查询、转诊追踪、上传等功能

24.质保期:≥2年