广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

数量：2套

技术参数及要求：

一、设备用途及基本要求

本设备用于口腔颌面部CT断层扫描、曲面体层摄影、模拟头颅侧位片、根尖片的临床应用和临床研究；设备为原厂原装成套设备，且提供最新的软件版本。设备已通过中国国内认证，取得国内III类医疗器械相关注册证。

二、主要技术规格

1、扫描架系统

（1）CT平板探测器类型CsI+ TFT；

（2）探测器有效成像区域≥15.36cm×15.36cm；

（3）探测器像素大小≤100um×100um；

（4）探测器输出数据灰阶≥16bit；

★（5）最小重建体素≤70um。

2.侧位支架系统

（1）头侧探测器类型：CsI+CMOS+TFT；

（2）探测器像素大小≤100um×100um；

（3）探测器输出数据灰阶≥16bit；

3、X射线源组件

（1）类型：高频脉冲高压X射线发生器；

（2）球管最大电流≥10mA；

（3）球管最大电压≥100kV；

（4）球管焦点≥0.5mm。

4、小牙片组件

▲（1）球管电压≥70kV；

（2）球管电流≥5mA；

（3）球管焦点≤0.4mm；

（4）扫描时间：至少包含0.01s-2s。

5、扫描参数和图像质量

▲（1）CT单次扫描非拼接最大视野≥16cm×11cm；

▲（2）CT扫描可选视野范围≥5档

（3）CT空间分辨率≥1.0lp/mm；

（4）全景空间分辨率≥1.8lp/mm；

（5）全景最短扫描时间≤14s；

▲（6）CT最短扫描时间≤8s；

（7）CT图像信噪比≥9.0；

6、临床应用软件：

（1）支持远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；

（2）以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看；

▲（3）具备口腔数字化影像软件和正畸处理软件各一套，均拥有原厂独立NMPA注册证；

（4）距离测量：可测量直线距离、曲线距离；

（5）角度测量：可进行三点角度测量、四点角度测量；

（6）面积测量：可测量任意区域的面积；

（7）连续测量：可测量连续距离；

（8）牙弓线绘制：智能自动绘制牙弓线，生成患者全景图像，可手动调整；

（9）神经管绘制：具备手动和全自动标记描绘神经管两种模式，全自动模式可一秒着色呈现，能显示三维重建模型，具备自动检测并标注神经管功能；

（10）智能自动精确进行双侧颞颌关节切片，方便进行双侧关节影像查看，可以任意调节层厚；

（11）骨密度测量分析：单点骨密度测量、线段骨密度测量、区域骨密度测量等多种骨密度测量方式；

（12）气道分析功能：可进行3D视角观察气道内部，分析气道情况，快速分割气道，可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现；

（13）局部放大功能：可对感兴趣区域进行局部放大（无需调整图像整体尺寸），定向观察此区域三维影像，便于医患沟通；

（14）图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；注释(在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记)；

（15）切割功能：可针对三维图像进行任一区域自由切割，获取想要观察区域的三维图像；

（16）头位矫正功能：可对患者三维影像进行头位调整，俯仰角度调整，以及面部对称性，可通过此调整获取更清晰的曲面断层影像；

（17）VTO功能：可通过更改牙位来改变患者照片的侧貌，形成可视化正畸预览；

（18）内窥镜功能：可以3D视角内窥观察患者神经管、根管内部情况；

（19）金属去伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对CT成像效果的影响，显著提高图像质量；

（20）种植体数据库：拥有上百种主流型号种植体，免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型；

（21）定点观察，可在全景视图中以任意一点为中心，自动展示该位置的轴状面、矢状面、冠状面影像，方便观察；

（22）多平面重建图像：集成化界面，任意位置、任意方向观察患者切片，成像能显示成像轮廓和边缘；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构；成像模式可一键切换，层厚可以任意调节；可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理；

（23）三维渲染模式：预设≥4种渲染风格，也可自由调整渲染风格进行保存；

（24）STL格式导出：可将CT数据转化为STL格式导出，可选择导出全口STL数据，或者局部STL数据；

（25）多全景模式，可查看MPR全景、VR全景和MIP全景；全景功能具备二维全景片的独立拍摄功能，具备多层全景拍摄功能（一次拍摄可获取21层以上全景片）；自动识别牙弓曲面和牙体生理曲度，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像；

（26）全景片辅助诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘。进行患者病情演变动态模拟，无需联网亦可使用；

（27）智能正畸测量分析系统：可一键自动描绘所有正畸点位，一键出具正畸报告功能；可一键自动标记≥67个分析点、≥193个测量项目，提供≥26种测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟，支持骨龄分析、气道分析、正貌分析、侧貌分析等，无需联网亦可使用；

（28）三维正畸：具备CT数据模拟头颅正位、侧位功能；单侧头影测量功能，自动分割侧位片中的左右半边图像，再分别进行AI头影测量，减少了结构的重叠；

（29）CT动态对比功能：在同一界面可对不同时间拍摄的CT片进行任意切面和三维模型动态对比，适用于口腔外科、正颌正畸、颞颌关节的对比诊断；

（30）模拟种植：可选择需要的品牌种植体进行虚拟种植，评估种植方案。可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径，设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心。可在任意切片图上调节种植体位置，包括曲面断层图；可进行模拟种植，分析种植体区域骨密度分布情况，种植体与下颌神经管的距离预警，种植体的碰撞预警等，安全范围可调节；可模拟牙冠和基台功能，完成以修复为导向的种植模拟；

▲（31）智能模拟拔牙：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示，在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能，辅助模拟种植；

（32）智能模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位；

（33）种植体验证：可设置种植体为观察中心，一键定位，旋转操作轴，方便观察种植体周围，可完成360度的切片影像；调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化；

▲（34）智能牙齿和根管分割：根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙齿和根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙齿和牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙齿和牙根管的显隐以及一键定位；

（35）智能上颌窦分割：一键自动识别上颌窦，分割并伪彩显示；

（36）智能上下颌骨分割：一键自动识别上、下颌骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据；

▲（37）智能CBCT辅助诊断：在CBCT生成的全景片上自动分析患者病灶，点击牙号可和图像位置自动对应；

（38）模型扫描功能：具备印模扫描功能。

7、结构性能

（1）摆位及扫描：采用侧方开放式摆位，摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计（非面向立柱站立）。使技师可正面观察（非通过镜面反射）定位激光线位置，确保准确定位；

（2）机架底座：采用U型底座（非X型），更加稳定，方便轮椅患者进入。

8、工作站配置

（1）处理器：i5或以上

（2）内存：≥8GB*2 DDR5

（3）显卡：RTX3050以上，显存≥8GB

（4）系统盘：≥256G固态硬盘

（5）机械硬盘：≥2TB

（6）显示器：≥23.8寸

（7）操作系统：正版WIN10以上中文版

三、配置清单：

（1）主机底座立柱/CT扫描架1套

（2）曝光手柄（附连接线）1个

（3）网线（10米）1根

（4）连接至工作站串口通信线（10米）1根

（5）总电源线2根

（6）CT/全景标准颌托1个

（7）颞颌关节颌托1个

（8）太阳穴头部支架（含太阳穴定位1、2）1套

（9）咬牙棒	2个

（10）咬合棒塑料套1套

（11）外壳软胶塞1套

（12）波纹管（5m)1根

（13）脚贴1个

（14）硅胶塞D14（底座用）5个

（15）牙科摄影装置1套

（16）印模支架1套

四、质保期:≥2年