广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 眼科光学生物测量仪

数量：1台

技术参数及要求：

1.测量数据：眼轴长度、中央角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、玻璃体厚度、角膜曲率、角膜   散光、角膜散光轴位、角膜曲率半径、瞳孔直径、白到白距离、预估等效球镜等

▲2.工作模式：全自动，自动找眼、自动对准、自动测量、动态三维运动平台、一键式操作体验

3.角膜厚度测量范围：不窄于300μm-800μm ，标准偏差：≤±2μm ，显示分辨率：≤1μm

4.前房深度测量范围：不窄于1.5 mm-6.0mm，标准偏差：≤±20μm ，显示分辨率：≤0.01mm

5.晶状体厚度测量范围：不窄于0.5mm-7.0mm，标准偏差：≤±50μm ，显示分辨率：≤0.01mm

6.眼轴长度测量范围：不窄于12mm-34mm，标准偏差：≤±25μm ，显示分辨率：≤0.01mm

7.角膜曲率测量范围：不窄于4.7mm-11.2mm，标准偏差：≤±10μm ，显示分辨率：≤0.01mm

8.轴位角测量范围：不窄于0°-180°，标准偏差：≤±9° ，显示分辨率：≤1°

9.白到白距离测量范围：不窄于6.5mm-16.6mm，标准偏差：≤±0.3mm ，显示分辨率：≤0.01mm

10.瞳孔大小测量范围：不窄于1.9mm-13.5mm，标准偏差：≤±0.3mm,显示分辨率：≤0.01mm

▲11.移动平台行程： 左右位移调节范围≥80mm

前后位移调节范围≥40mm

上下位移调节范围≥30mm

颌托支架台移调节范围≥40mm

▲12.晶体测量类型：正常晶体眼、无晶体眼、标准人工晶体、PMMA人工晶体、Acrylic人工晶体、Silicone人工晶体（需提供彩页、检测报告、说明书等相关证明材料）

▲13.玻璃体测量类型：正常玻璃体、硅油填充玻璃体。（需提供彩页、检测报告、说明书等相关证明材料）

▲14.投射到角膜的光功率小于0.78mW（需提供彩页、检测报告、说明书等相关证明材料）

▲15.光学自标定技术：高精度实时自标定技术，保证微米级精度，稳定测量，高重复性。

16.近视管理分析报告：眼轴发育分析曲线，轴率比发育分析曲线辅助进行近视风险分析、屈光不正类型分析

17.需对接近视防控数据管理平台，便于数据整理分析、归档查询、转诊追踪、上传等功能

18.打印报告：标准报告和热敏报告

19.数据传输：DICOM标准数据传输

20.质保期：≥2年

备注：在商务条款要求增加一项内容;成交供应商负责将设备系统链接至医院LIS、PACS、HIS等系统，接口费、人工费等相关费用由成交供商承担。