广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 听力计（含隔音室）

数量：1套

技术参数及要求：

一、听力计

尺寸和重量

(宽 x 深 x 高）（液晶屏升起）：约20.1 英寸 x 14.6 英

寸 x 13.2 英寸（51 cm x 37 cm x 33.5 cm）

高度（液晶屏降低）： 约5.5 英寸（14 cm）

通道

两个独立通道

纯音 – 通道 1 和 2

频率范围

气导：125 Hz - 20,000 Hz*

骨导：250 Hz - 8,000 Hz

声场：125 Hz - 8,000 Hz

成对插件：125 Hz - 8,000 Hz

频率精度：±1%

总谐波失真：

• < 2%（耳机和成对插入式耳机）

• < 5%（骨导振动器）

听力水平范围

气导：-10 dB HL - 120 dB HL

骨导：

• 乳突：-10 dB HL - 90 dB HL

• 前额：-10 dB HL - 80 dB HL

声场：

• -10 dB HL - 90 dB HL（基本扬声器）

• -10 dB HL - 96 dB HL（高性能扬声器）

• -10 dB HL - 102 dB HL（高性能扬声器和外部升

压放大器）

成对插件：-10 dB HL - 120 dB HL

掩蔽强度范围（已在有效掩蔽中校准）：

• 窄带噪声：最大 dB HL 比声音低 15 dB

• 白噪声：最大 dB HL 比声音低 30 dB

信号格式

稳定：声音持续存在

脉冲：声音脉冲 200 毫秒开，200 毫秒关

FM：

调制率：5 Hz

调制深度：+/- 5%

脉冲/FM：脉冲和调制

小儿噪声

小儿噪声脉冲

言语 – 通道 1 和 2

麦克风：用于实时声音测试和交流

INT/EXT A 和 INT/EXT B：可用于内部波形文件或

来自外部数字设备的录制语音材料

强度范围

气导：-10 dB HL - 100 dB HL

骨导：

• 乳突：-10 dB HL - 60 dB HL

• 前额：-10 dB HL - 50 dB HL

声场：-10 dB HL - 90 dB HL

成对插件：-10 dB HL - 95 dB HL

掩蔽强度范围

言语噪声：

• 气导：-10 dB HL - 95 dB HL

• 骨导：

- 10 dB HL - 50 dB HL（乳突）

- 10 dB HL - 40 dB HL（前额）

• 声场：-10 dB HL - 85 dB HL 白噪声

• 气导：-10 dB HL - 95 dB HL

• 骨导：

- 10 dB HL - 60 dB HL（乳突）

- 10 dB HL - 50 dB HL（前额）

• 声场：-10 dB HL - 80 dB HL

特殊测试

ABLB

SISI

高频测听

TEN 测试

QuickSIN

BKB-SIN

声音衰减

AMTAS Pro

特殊测试（用户自定义）

MLB

Lombard 测试

纯音 Stenger

言语 Stenger

SAL

Doerfler - Stewart 测试

搭配电脑/独立

使用 E-Record 解决方案软件将数据传输到连接的

PC

直接使用兼容的 USB 打印机打印完整报告

交流和监听

对着讲话：允许测试者通过检查人员的麦克风对着选

定的传感器讲话

回话：允许检查人员在测试室收听患者的讲话

监听：检查人员可以使用内置在仪器外壳中的监听耳

机或监听扬声器来收听通道 1、通道 2、辅助对讲

和/或回话信号

辅助对讲机：内置辅助对讲机和辅助耳机使检查人员

能够直接与助理通话，并使助理能够听到向患者呈

现的内容

机载 VRA 控件：内置 VRA 控件便于快速激活 VRA

系统

标准配件

无线键盘和鼠标

鹅颈式麦克风

电源

功耗：90 瓦

电压和电流：100-240，1.0 A

最大频率：50 Hz 和 60 Hz

环境参数

温度：+59°F（15°C）至 +104°F（40°C） 存储温

度：-4°F（-20°C）至 +140°F（60°C）

相对湿度：5% 至 90% （无冷凝） 环境压力范

围：98 kPa 至 104 kPa

背景声级：< 35 dB（A）

使用频率：每年一次到每天多次

质量体系

根据 ISO 13485 认证质量体系制造、设计、开发和

销售

符合性

设计、测试和制造均符合以下美国国内、加拿大、欧

洲和国际标准：

• ANSI S3.6、ANSI S3.43、IEC 60645-1、IEC

60645-2、ISO 389

• UL 60601-1 美国医疗电子器械标准

• IEC/EN 60601-1 国际医疗电子器械标准

• CSA C22.2 # 601-1-M90

• 符合 93/42/EEC 要求的医疗器械指令（MDD）

*超过 8000 Hz 的测试需要高频传感器选件

二、声学隔音室

材质：碳钢和不锈钢

使用寿命：20年

消声频率：40（Hz）

耐温特性：300（℃）

降噪效果：30-40分贝

外形尺寸：1800*2500*2000（mm）

适用领域：全国

是否跨境出口专供货源：否

三、质保期≥2年