广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 中耳分析仪

数量：1套

技术参数及要求：

一、功能：

    - 鼓室图，自动，手动

    - 纯音：226Hz,1000Hz,678和800Hz

    - 声反射筛查

    - 声反射阈（同侧/对侧）

    - 声反射衰减

    - 穿孔咽鼓管功能检查

    - 声导纳记录

    - B & G鼓室图

二、声顺测试系统：

1、探测音：226 Hz( 85 dB SPL ± 3 dB)探测音声强将得到补偿。

2、动态探测音声强：以支持各种耳道容积小于 1.7 ml 容积，输出强度将降低；大于 2.3 ml 容积，输出强度将提高。

3、总谐波失真 (THD)：< 1%( 2 cc 中)

▲4、频率精度：± 0.5%，范围(R):0.2 ml 至 5.0 ml ± 5% 或 0.05 ml( 取两者中的较大者) *;5.0 ml 至 8.0 ml ± 15% *( 标明的精度需要在设备投入运行的海拔高度执行过校准。)

三、声反射灵敏度：

1、声反射阈和声反射衰减：0.01、 0.02、 0.03、 0.04 或 0.05 mmho

2、声反射筛查：0.04 mmho

3、步进大小 dB：诊断型: 5, 10 dB；科研型： 1、 2、 5、 10 dB

四、对侧刺激：

1、纯音： 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz

2、频率精度： ± 0.5%

▲3、范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 至 110 dB SPL * ±3 dB)* 在相应耦合器中测得的

五、同侧刺激：

1、纯音： 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz

2、频率精度： ± 0.5%± 0.5%

▲3、范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 至 110 dB SPL * ±3 dB) ( * 在校准耦合器中测量)

4、筛查范围： BBN( 50 至 90 dB SPL * ±3 dB) (  在校准耦合器中测量)

5、步进大小 dB： 1、 2、 5、 10 dB

6、衰减范围：50 至 100 dB HL*( *当声强在 0.5 cc 内超过 95 dB HL 时可能会开始出现伪迹)

六、低通滤波噪声

1、对侧 TDH-39 耳机

2、带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)

3、斜率：高于 1600 Hz 时， 斜率为 +12 - +18 dB/倍频程， 容差增加 ±6 dB。高于8500时，频谱级保持在-34 dB以下（相对于1600Hz声级）

4、声级:噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB。

七、气压系统：

1、范围(R):标准( +200 至 -400 daPa/s) 。扩展( +400 到 -600 daPa/s)。

2、压力扫频速率： 50、 100、 200、 400、 600 daPa/s ± 20%( 总压力范围的 20% 至 80%)。

3、压力精度：±10% 或 ±10 daPa( 取两者中的较大者)对于频率超过 226 Hz 且容积低于 0.7 cc的探测音，可能会出现另外的 ±10 daPa。

4、泵测量方向： 正值到负值或负值到正值

5、安全性： 独立安全性 +530 daPa 和 -730 daPa ±70 daPa。

6、图形单位：

- 图形 Y 轴的导纳单位：ml、 cc、 mmho 和 µl。

- 图形 X 轴的单位： daPa 和 s。

★八、设备显示屏≥7 英寸，15:9 WVGA分辨率：800 x 480 像素；内置打印机。在 112 毫米宽的纸上每秒打印 832 点线。

★九、探头

1、探头设计	探头弯角设计更易于快速插入耳道

2、探头重量≤4.7g，探尖锁定系统	轻轻旋转20度即可移除原有探尖并更换新探尖。减少部件丢失的可能性。

十、质保期≥2年

配置单

| 中文名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 中耳分析仪主机 | 1 | 台 |
| 诊断探头 | 1 | 条 |
| 肩带 | 1 | 条 |
| 肩带钩 | 1 | 个 |
| 探头尖 | 20 | 个 |
| 耳塞盒 | 1 | 盒 |
| 对侧TDH-39耳机 | 1 | 副 |
| 多频率耦合腔套件 | 1 | 套 |
| 耳遂听（OTOsuite）软件安装盘 | 1 | 张 |
| USB连接电缆 | 1 | 条 |
| 电源及电源线 | 1 | 套 |
| 探头清洁套件 | 1 | 套 |
| 打印纸 | 1 | 卷 |
| 用户指南 | 1 | 本 |
| 品牌电脑工作站 | 1 | 套 |