广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称：耳鼻喉综合检查治疗台(含内窥镜系统）

数量：1套

技术参数及要求：

一、治疗台

★1.主台面采用复合材料一体化模具成型设计，外观美观大方,防水、防漏、易清洁;箱体采用钣金折弯喷漆工艺，机身台面尺寸（长≧915mm*宽≧570mm），副机身台面尺寸（（长≧1020mm*宽≧570mm）

2.喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。

3.吸枪吸力0-700mmhg,吸力大小可调节;吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。

4.吹枪压力0-0.28MPa，压力可调。

5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调。

6.照明灯采用LED光源，照度≧12000Lx，使用寿命不低于五万个小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。

★7.按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机单元、电动病人椅。

★8.整机采用人体安全电压设计，主机可控制各工作单元；开机智能自检，180分钟无人操作自动关机功能，当出现故障时主机会自动报警。

9.采用主副设计集中排污装置，符合国际医疗体系（ISO13485)环保要求，污物瓶带有污物上限警示。

10.正压泵具有减振装置，最高压力可达到≧3.0kg\cm²。

11.负压泵功率≧350W,具有减振装置，最高吸引力为≧700mmHg。

12.污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。

★13.负离子发生器功能 ，工作时间四档可调，负离子浓度≧1.9X106个/cm3,灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度。

14.标准型电动病人椅，控制方式三选一：主机控制方式、脚踏开关控制方式、有线遥控控制方式（*控制方式默认为主机控制方式），方便操作,升高行程：495-615mm,靠背行程：90-135度可调。自带智能双重断电保护功能。

二、摄像系统

★1、成像器：全新SONY CMOS全高清图像传感器

★2、输出像素：210万像素

3、感光器分辨率：1000TVL，允差为-20%，上限不计

4、帧率：(1920x1080)60p

5、视频数据输出接口：DVI,VGA,HDMI

6、扫描系统：逐行扫描

7、图像尺寸：1920*1080

▲8、图像比例：4：3

9、信噪比：55dB 允差为-20%，上限不计

10、静态图像宽容度 ：在标准场景模式下，静态图像宽容度为 95 允差为-20%，上限不计；

▲11、内置19寸高清监视器，高清摄像机，LED冷光源一体化

12、LED冷光源：10级强度可调

13、LED灯工作寿命：≥30000小时

14、最大光通量：800 Lm，允差-10%，上限不计

15、色温：5000k-7000k范围内

16、导光束：Φ4.8mm*2500耐高温高压

17、卡口：高清齐焦变焦卡口，可连接进口国产硬镜

18、内置USB全高清影像存储 ,一键切换拍照/录像功能

▲19、带录像回放功能

▲20、11种手术模式可选

21、摄像头手柄功能：拍照、录像、白平衡、冻结、放大缩小（可更改）

▲22、摄像头采用IPX8级防水摄像头

- 图文工作站：

- 数据库在D盘存放

2.可使用键盘、鼠标、脚踏开关等采集图像功能

3.图像可添加标注、文字、描述等功能

4.采集或录制视频图像时带声音提示功能

5.可自定义报告格式，自由设计报告模板及描述

6.可以采集动态、静态图像

7.可自由设置视频采集设备的颜色、饱和度、亮度、对比度、锐度

24、质保期≥2年

| 标准配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 台面 | 1 | 个 |
| 2 | 箱体 | 1 | 套 |
| 3 | 喷枪 | 3（2直1弯） | 把 |
| 4 | 吸枪 | 1 | 把 |
| 5 | 吹枪 | 1 | 把 |
| 6 | 喉镜预热器 | 1 | 套 |
| 7 | 玻璃触摸按键系统 | 1 | 套 |
| 8 | 照明灯系统 | 1 | 套 |
| 9 | 压缩机 | 1 | 个 |
| 10 | 真空泵 | 1 | 个 |
| 11 | 器械盘 | 2 | 个 |
| 12 | 镊子杯 | 2 | 个 |
| 13 | 棉球杯 | 4 | 个 |
| 14 | 滴药瓶 | 2 | 个 |
| 15 | 污物器械回收盘 | 1 | 个 |
| 16 | 内置污物桶 | 1 | 个 |
| 17 | 内置硬管内窥镜消毒杯 | 1 | 个 |
| 18 | 排污装置 | 1 | 套 |
| 19 | 负离子发生器 | 1 | 套 |
| 20 | 智能控制系统 | 1 | 套 |
| 21 | 医生坐椅 | 1 | 张 |
| 22 | 书写台 | 1 | 张 |
| 23 | 标准型电动病人椅 | 1 | 张 |
| 24 | 摄像机 | 1 | 台 |
| 25 | 摄像机连接线 | 1 | 根 |
| 26 | 卡口 | 1 | 个 |
| 27 | 导光束 | 1 | 条 |
| 28 | 电源线 | 1 | 根 |
| 29 | 视频输出连接线 | 1 | 根 |
| 30 | 合格证、保修卡、使用说明书 | 1 | 份 |
| 31 | 图文工作站 | 1 | 台 |
| 32 | 彩色打印机 | 1 | 台 |