广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 内窥镜摄像系统

数量：1套

技术参数及要求：

一、内窥镜摄像系统

- 摄像头具有3组CMOS传感器，每组清晰度达到1080P

- 分辨率达到1200线

- 有效像素达到1920（H）×1080(V)。207.3万像素

- 光学适配器分辨率：达到114LP/mm

- 具有输尿管镜和软镜去摩尔纹功能

- USB录像视频清晰度达到1080P

- 具有图像放大3倍功能

- 最低照度≤3 LUX

- 摄像头可134℃高温、可液体浸泡消毒

- 白平衡:具有自动白平衡或手动白平衡功能

- 手柄带冻结、白平衡、拍照、录像等功能按钮

- 信噪比：≧56dB

- 具有暗区增亮功能

- 具有血管轮廓图像强化功能

- 具有HDMI、DVI、USBX3、CVBS、S-Video、Ethernet等数字传输信号功能

- 摄像头防水等级可达IPX8级

- 具有连接医院HIS系统功能

- 具有6种内窥镜选择功能，包含宫腔镜、腹腔镜、纤维软镜、耳鼻喉镜、输尿管镜、关节镜。满足不同科室临床应用

- 出厂预设多种工作模式，另可通过菜单，自定义调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置、亮度、锐度、降噪、增益、饱和度、对比度等进行自定义操作。

- 医用内窥镜冷光源

- 7寸彩色液晶屏触摸式智能控制

- LED灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡

- 累计使用时间显示 、单次手术时间数据显示

- 手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示

- 开启即亮，没有开机延时

- 显示故障代码

- 可选择多功能光孔

- 光孔可选择各类硬镜和软镜品牌

- 光输出通道：单通道

- 温度低，不含红外线和紫外线

- 冷却方式风冷

- 电源~220V、50Hz

- 显色指数：大于70

- 功率：60W

- 输入功率：不大于200VA

- 熔断器：2×F3AL/250V

- 冷光源色温为3000K～7000K

- 整机噪声不大于55dB

- 光通量≥100LM(上限不计)

- 医用液晶显示器

- 规格：24英寸

- 电源：100V~220V、50\60Hz、

- 功率：65VA

- 分辨率：1920X1200像素（2K）

- 宽高比：16:9（H:V）

- 频率：60Hz

- 对比度：1000:1

- 亮度：800cd/㎡

- 支持颜色：1.07Billion (10bit)

- 反应 时间：12 ms

- 可视角度：178/178

- ★选用进口品牌（LG）液晶屏

- 可自动识别信号接口输入

- 兼容其他品牌摄像系统

- 具有调节对比度、亮度、色彩、锐度、色温、色调、伽马、降噪等功能

- 具有高清画面、色彩逼真

- 画面流畅无延时

- 画面稳定抗干扰

- 美观大方,寿命长

- 具有红色系、宽色域，能显示出一般显示器无法呈现的高清色彩

- 适用于各类硬性内窥镜镜、软性内窥镜镜、电子镜等

- 输入接口：DVI、HDMI、VGA、AUDIO IN、AUTIO OUT分量视频输入接口

四、专用仪器台车

1.外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺；

2.采用5寸高档静音脚轮，铝合金脚轮防护罩，全部带刹车功能。

3.全部采用优质钢材结构；

4.配有防撞橡胶护角，防止移动时碰撞损伤

5.层板可调节

五、鼻窦镜三支

1、外形尺寸（mm）

镜体外径： Φ4.0mm；视向角：0° ；工作长度： 175mm；视场角：≧50°；有效景深范围：1-200mm；

目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)；

2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病；

3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象；

4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷；

5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。

六、耳内窥镜三支

1、外形尺寸（mm）

镜体外径： Φ3.0mm；视向角：0° ；工作长度：110mm；视场角：≧60°；有效景深范围：3-100mm；

目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 3.20C/(°)；

2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病；

3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象；

4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷；

5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。

七、质保期≥2年
内窥镜摄像系统配置清单

|  | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜摄像系统 | 1 | 台 |
|  | 高清摄像头 | 1 | 个 |
|  | 光学接口 | 1 | 个 |
| 2 | 高清监视器 | 1 | 台 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |
| 4 | 专用仪器车 | 1 | 台 |
| 5 | 鼻窦镜 | 3 | 支 |
| 6 | 耳内窥镜 | 3 | 支 |