广西中医药大学第一附属医院

污水在线监测设备需求参数

一、功能要求

氨氮、总磷、总氮、CODcr等水质在线监测仪基本功能要求如下：

- 具有外部触发测量、定时整点测量、间隔测量、手动测量功能；具有出厂和现场校准、标定功能。

- 具有手动和自动清洗、润洗、排空及标定功能；具有手动、定时和自动校准及外部触发校准功能，能设置自动校准周期。

- 具有空白样核查、标样核查、平行样核查等质控核查功能，且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能。当自动标样核查不合格时，自动进行校准，并将结果记入运行日志。

- 具有部件标识（每个部件贴物料代码和名称）和数据标识功能；具有计量点位切换和气泡识别功能；具有耗材寿命管理及报警功能。

- 具有异常信息（超量程报警、缺试剂报警、试剂余量不足报警、部件故障报警、漏液报警、取样故障报警、超标报警等）记录、上传及反馈功能。

- 具有试剂余量显示及余量预警功能；具有试剂检测功能：具有试剂使用次数记录，可实时监控液路状态。

- 具有仪器自检功能、断电保护及来电自恢复功能；具有脱屏工作功能。

- 具有消解反应温度显示功能；具有测量时间倒计时功能及测量步骤显示功能；

- （9）仪器具有智能稀释技术，可根据水样浓度，自动调整稀释比例。

- （10）具有在线拟合功能，根据标定点数可实现线性、二次拟合交互界面。

- （11）消解阀与消解杯一体化设计、计量与排阀一体化设计。

- （12）具有集成托盘式漏液检测功能。

- （13）化学模块采用双波长检测和光信号调制技术，具有双光束光源补偿机制；具备浊度、色度、盐度、硬度抗干扰功能。

- （14）AB双混匀盒自动水质采样器具有混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品等功能；

- （15）K37环保数采仪包含8个RS-232串口、1个RS-485串口、8路4-20mA（0-5V）模拟信号输入口、8路开关量输入口。8个RS-232中com1和com8是预留接口，不可用于连接仪表，com2-com7用于采集具有同类接口的智能仪器仪表的数据，这类仪表有COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线检测仪、重金属离子在线监测仪、流量计等；

（16）超声波流量计有数据存储功能。除存储本仪表流量记录外，还可以接入其它仪表的（4～20）mA信号，同时记录（如水质测量仪表：COD、PH等，最多4路）。存储的记录可以通过仪表上的按键查看，或通过打印机打印，或通过RS-232、RS-485、GSM短信远程通讯传输。本仪表适用于环保部门监测企事业单位的污水排放，适用于污水处理厂测流量。

（17）型工业pH计采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成pH值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。

二、各个数据参数

- （1）氨氮水质自动分析仪

| 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量方法 |  | 水杨酸分光光度法 |  |
| 测量范围 |  | 0～2/10/50/150mg/L（量程可扩展） |  |
| 重复性 |  | ≤2% |  |
| ★24h低浓度漂移 |  | ≤0.004mg/L |  |
| ★24h高浓度漂移 |  | ≤0.5% |  |
| 示值误差 |  | 20%*时，±3%；50%*时，±3%；80%*时，±3%； |  |
| ★定量下限 |  | ≤0.02mg/L（示值误差±30%） |  |
| ★记忆效应 |  | 80%*→20%*，±0.04mg/L；20%*→80%*，±0.08mg/L |  |
| 电压影响 |  | ±2.0% |  |
| pH影响 |  | ±3.0% |  |
| 环境温度影响试验 |  | ±1.0% |  |
| 实际水样比对试验 |  | 氨氮＜2.0 mg/L，绝对误差≤0.1mg/L； 氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤8% |  |
| 最小维护周期 |  | ≥168h/次 |  |
| 有效数据率 |  | ≥90% |  |
| 一致性 |  | ≥90% |  |
| （1）以上★项需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告并加盖制造商公章。 （2）需提供中国环境保护产品认证证书并加盖制造商公章。 |  |  |  |

（*：测试溶液浓度相对于检测范围百分比）

- （2）总磷水质自动分析仪

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 过硫酸钾氧化 钼酸铵分光光度法 |
| 测量范围 | 0～2/10/50mg/L（量程可扩展） |
| 重复性误差 | ±1.5% |
| ★零点漂移 | ±0.2% |
| ★量程漂移 | ±0.8% |
| ★直线性 | ±0.6% |
| ★MTBF | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±8% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±10%以内 |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |
| （1）以上★项需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告并加盖制造商公章。 （2）需提供中国环境保护产品认证证书并加盖制造商公章。 |  |

- （3）总氮水质自动分析仪

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 |
| 测量范围 | 0-5/20/100mg/L（量程可扩展） |
| 重复性误差 | ±2.1% |
| ★零点漂移 | ±1.2% |
| ★量程漂移 | ±2.6% |
| ★直线性 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±8% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±10%以内 |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |
| （1）以上★项需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告并加盖制造商公章。 （2）需提供中国环境保护产品认证证书并加盖制造商公章。 |  |

- （4）化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
| 量程范围 | 0～200/800/2000mg/L（量程可扩展） |
| ★重复性 | ≤1.5% |
| ★24h低浓度漂移 | ±1.2mg/L |
| ★24h高浓度漂移 | ≤0.3% |
| ★示值误差 | 20%*时，±2.2%；50%*时，±1.6%；80%*时，±1.2% |
| ★定量下限 | ≤4.2mg/L |
| ★记忆效应 | 80%*→20%*，±0.8mg/L； 20%*→80%*，±0.7mg/L |
| ★电压影响 | ±0.6% |
| ★氯离子影响 | ±0.7% |
| ★环境温度影响 | ±2% |
| 实际水样比对试验 | COD＜50mg/L，绝对误差≤2.5mg/L |
|  | COD≥50mg/L，相对误差≤9% |
| 最小维护周期 | ≥168 h |
| 有效数据率 | ≥90% |
| 一致性 | ≥90% |
| - 以上★项需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告并加盖制造商公章。 （2）需提供中国环境保护产品认证证书并加盖制造商公章。 |  |

（*：测试溶液浓度相对于检测范围百分比）

（5）AB双混匀盒自动水质采样器

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | 3路RS232/RS485数字接口 (默认1路RS232)； 模拟量输入8路4~20mA输入，12位分辨率；开关量输入3路开关量输入；开关量输出2路有源输出，24VDC/1A ；1路无缘输出 |
| 混匀桶 | 2个5000mL 以上（耐腐蚀高分子材料）A、B双盒集水缓存装置，均在冷藏箱内部顶端（克服放在底部排水不净，造成水样交叉污染的弊端）两个集水盒可实现交替混合采样功能，可设定任意时间间隔（5~9999）的任意采样量（10~1000ml）。 |
| 蠕动泵特性 | 采样量误差：±5% 采样量重复精度：±5ml 垂直采样高度：8m 等比例采样量误差：±5% 水平采样距离：≥80m，具有采样管自动冲洗功能，冲洗次数可设置 抽水速度：3700mL/min，泵管内径10mm，高强度医用硅胶管 |
| 储水瓶 | 24个1000Ml(聚乙烯)（2、3、4、6、8、12备选） |
| 显示屏 | 2.8英寸真彩触摸显示器，WP界面风格，操作简便。 |
| 时钟时间控制误差 | △1≦0.1%及△12≦30S |
| 管路系统气密性 | ≤ -0.08 MPa |
| 绝缘阻抗 | >20MΩ |
| 平均无故障连续运行时间(MTBF) | ≥3000h/次 |
| 外形尺寸 | 500mmX560x1260mm(长X宽X高） |
| 重量 | 60Kg |

（6）环保数采仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | - 8路带隔离的RS-232接口，1路带隔离的RS-485接口，波特率范围：1200-115200； |
| 通讯 | - 2路百兆以太网接口；4G（全网通）通信模块 |
| 分辨率 | 8路模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号 |
| 屏幕 | 10寸触摸屏 |
| 历史数据保存 | 9.51G的NANDFLASH空间 |
| 文件系统空间 | 6G的NANDFLASH |
| 操作系统 | 运行Linux操作系统 |
| 电压范围 | - 8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC； |
| 继电器输出 | - 4路继电器输出，负载能力为24VDC/1A |
| 时钟 | 内置高精度时钟芯片 |
| 工作温度 | –20℃ － +70℃ |
| 工作湿度 | 0 － 99％RH |

（7）工业PH计

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 测量范围 | pH值-2~16.00pHORP值-1999~+1999mV温度-15~130℃ 分辨率0.01pH分辨率1mV分辨率0.1℃ |
| 自动温度补偿范围 | 0~100℃，25℃为基准 |
| 被测水样 | 0～80℃，0.6MPa |
| 电子单元自动温度补偿误差 | ±0.03pH |
| 电流隔离输出 | 0～10mA（负载<1.5kΩ）, 4～20 mA（负载<750Ω）； 0～20 mA（负载<750Ω） |
| 输出电流误差 | ≤±1%FS |
| 精度 | pH值: ±0.01pHORP值:±1mV温度:±0.3℃(0~100℃) |
| 电源 | - AC220V+22V 50Hz±1Hz DC24V+2.4V(可选) |
| 工作条件 | - 环境温度0~60C相对湿度<90% |
| 通讯 | RS485 |
| 电流隔离输出 | 2路模拟输出4~20mA(负载<750Ω) |
| 继电器输出 | AC220V，3A |

（8）超声波流量计

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 流量范围 | - 10L/s～10000L/s （与配用的量水堰槽的种类、规格有关） |
| 累计流量 | 8位十进制数，累满8位后自动回零，重计 |
| 流量准确度 | ±5％（配用量水堰槽不确定的1%～3％，附加上仪表测量误差1%～2％） |
| 测距范围 | 0.4m～2m（从探头底部起0.4m内是盲区，以远0.4m～2m内为测距范围） |
| 测距准确度 | ±3mm （在1m量程内标定的结果 |
| 工作环境温度 | 仪表部分：-5℃～45℃ （GB/T17214.1-C1标准）； 探头部分：-33℃～40℃（GB/T17214.1-D1标准）。 |
| 仪表防护等级 | 仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死，防尘埃进入)；探头部分：IP68（外壳密封防水）。 |
| 供电电源 | - 交流供电：（220V±22V） 6W - 直流供电：12V±2V 85mA [直流供电时，仪表没有4～20mA输出和继电器动作]交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流 |
| 仪表日历钟计时误差 | - < 0.05% |
| 仪表数据存储量 | 每分钟一个记录：连续存储大于20年 |
| 接入其它仪表的(4～20)mA电流 | 仪表内部采样电阻： 100Ω；负端与仪表地端共接可以接入的数量：I1、I2、I3、I4共4路 |
| 电流输出(4～20)mA | 外部负载电阻：(0～600)Ω 误差： 0.5％ (相对仪表示值) 负端与仪表地端共接 (根据应用需要可改成悬浮地输出) 输出内容：流量 或 液位 |
| RS-232-1 | 接口插座，DB25插孔 |
| RS-232-2 | 接口插座，DB9插针 |
| RS-485 | 接口三接线端子；A线，B线，GND线 |
| 继电器 | 控制方式： 可设置为立方米比例（累计流量达到设置数时，继电器闭合一次）、液位超过上限或低于下限吸合、液位超过上限吸合、液位低于下限吸合 |
| 触点容量 | AC250V 1A ；DC30V 1A |

（9）取样泵

| 项目名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 最大流量 | 2.7m³/h |
| 最高扬程 | 32m |
| 额定流量 | 1.2m³/h |
| 额定功率 | 370W |
| 电压 | 220V50HZ |
| 额定转速 | 2860r/min |
| 口径 | 25mm |