广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 手术显微镜

数量：1套

技术参数及要求：

一、设备技术要求

- 光学系统

1、目镜：12.5x/22B大视野(视场光阑22mm)高眼点目镜，以获得更大视野

▲2、双目镜筒：0-210°连续可调角度双目镜筒，满足不同医生的操作体位

▲3、变倍方式：连续变倍系统，手动连续可调

4、总放大率（大物镜焦距f=250mm时）：3.6x-23.3x ，连续可调

5、瞳距调节范围：55mm-75mm

6、目镜屈光度调节范围：±7D

▲7、超级一体化电动变焦物镜系统：工作距离距覆盖范围不小于WD200-550mm，带防溅保护罩

8、视场直径（大物镜焦距f=250mm）:9.7mm-132mm,在最小倍率时整个视场均被照亮，视场周边没有不被照亮的区域

9、变倍因子(转鼓因子)：0.45x~2.91x

▲10、多功能控制操作把手：可控制锁定/解锁电磁锁，电动变焦功能；影像拍照、录像功能、自动对焦功能

▲11、一键自动对焦功能：支持

(二）照明系统

1、照明光源：内置高可靠性医用级LED光源，亮度连续可调，寿命≥60000小时

2、物面最低照度（f=250mm）:≥50,000lx

3、照明光斑直径:≥60mm

4、照明色温:~5500K，更接近于自然光，色彩逼真

5、照明显色指数（Ra）：≥90

6、滤色片:两种或以上滤光模式：橙色，可防止树脂材料过早固化；绿色（无赤）：在手术血环境下能看清微小的血管神经

7、无级光斑调节系统：光斑大小连续可调

▲8、紫光模式：用于辅助检查探测龋齿

（三）支架系统

▲1、支架型式：优雅小巧落地式支架，三电磁锁超级平衡挂臂系统，按钮控制锁定/解锁镜身前后、左右、旋转移动

2、第一横臂：回转半径570mm，360°旋转

3、第二横臂：回转半径850mm，±100°旋转，上下移动±300mm

4、最大净臂展：1650mm

5、底座尺寸：580mm×580mm，以便节省诊室空间

6、支架具有抗菌的纳米银离子镀层，防止交叉感染

（四）内置超高清摄录像系统

1、视频分辨率：3840x2160P；自适应4k/1080P显示屏

2、实时视频帧率：60fps@4K

3、存储介质：USB 3.0 U盘存储（128G）；USB 2.0功能控制

▲4、回放/对比/冻屏功能：可本机即时回放所拍摄的视频及图片文件；可实时对比图片，有助加强医患沟通

5、拍摄支持模式：JPG（图片格式）、MP4（视频）

6、控制方式：可由镜体操作把手、无线遥控器、无线脚踏、无线鼠标等终端实现影像的一键摄录及相机参数的设置，适用于远程医疗、远程教学等领域

7、专用显示器及连接架：配置27”品牌4K显示器，显示器支架，可适配牙椅立柱，也可选适配显微镜立柱

（伍）质保期：≥2年

二、配置清单

1、显微镜1套

2、显示器（4K）1台

3、配件包1套

4、钟摆部件1套